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中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	科研技术服务实验室

	项目代码
	2606-611205-04-01-370419

	建设单位联系人
	马卫锋
	联系方式
	18992872576

	建设地点
	陕西省西咸新区沣西新城钓台街道联东U谷沣西科技创新谷一期
3号楼8-1号

	地理坐标
	（经度：108度41分30.300秒，纬度：34度17分19.293秒）

	国民经济
行业类别
	M340医学研究和事业发展
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十五、研究和试验发展
—98、专业实验室、研发（试验）基地—其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门
	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会
	项目审批（核准/
备案）文号
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	9.8

	环保投资占比（%）
	9.8
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是
	用地（用海）
面积（m2）
	520.68

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价判定表
	类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	项目不排放有毒有害污染物二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	废水经市政污水管网进入沣西新城渭河污水处理厂进一步处理
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	经计算，风险物质储存量未超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不设取水口
	否


根据以上分析，本项目不需设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）》；
规划审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会；
审批文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划》的批复（陕西咸函〔2011〕123号）。

	规划环境影响
评价情况
	规划文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》；
召集审查机关：陕西省西咸新区环境保护局；
审查文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2018〕61号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析见表1-2。
表1-2  规划符合性分析
	相关规划
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）》
	沣西新城位于西安市与咸阳市接壤部，包括户县的大王镇，长安区的马王街道、高桥乡，秦都区的钓台、陈杨寨街道，总面积142.77平方千米，其中西安市占地91.1km2、咸阳市占地51.7km2。规划范围东至沣河，南至大王镇及马王街办南端，西至户县大王东村路口到保西村以东（规划中的西咸环线），北至渭河中心。沣西新城定位为丝绸之路信息港，国家海绵城市建设示范区、西部科技创新引领区，以信息产业、大数据、国际文化交流为主的大西安新中心重要组成部分。沣西新城未来发展的支撑产业包括生物医药产业、电子信息材料、节能环保设备及产品、休闲农业和地热能等方面。
	项目属于基础生物实验室，属于生物医药配套产业，因此符合《西咸新区沣西新城分区规划（2016年~2035年）》
	符合

	《西咸新区沣西新城分区规划(2016~2035年)环境影响报告书》
	①对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则，底线控制即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入；
②评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；
③推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。固废须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。
	①本项目为基础生物实验室，不属于“三高”企业；
②项目不属于高耗水及高排水企业，项目实验室废水经消毒处理后与浓水、生活污水、地面与工服清洁废水一起经沣西科技创新谷化粪池处理后排入沣西新城渭河污水处理厂进一步处理；
③本项目产生的危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存，定期交由有资质单位处置。
	符合

	《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》审查意见（陕西咸环函〔2018〕61号）
	①加强规划引导，坚持生态优先绿色集约发展，突出城市与产业协调发展的理念。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平，落实《报告书》提出的环境要求；
②严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标；
③结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无干扰干热岩供热技术的应用推广。加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治；
④结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施；
⑤结合规划及水源地保护相关法律法规，加强水源地保护，全力保障饮用水安全；
⑥积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。
	①本项目位于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，投运后产生的各污染物采取相应环保措施，符合西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。项目不属于“三高一低”项目，不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目。
②项目实验过程中产生的废气经通风橱收集后经二级活性炭吸附处理后达标排放；废水经处理设施处理后可达标排放；固废均得到妥善处置；因此项目运营期对周围环境影响较小。
③项目实验过程中产生的废气经通风橱收集后经二级活性炭吸附处理后达标排放；
④本项目实验室废水经消毒处理后与浓水、生活污水、地面与工服清洁废水一起经沣西科技创新谷化粪池处理后排入沣西新城渭河污水处理厂进一步处理；
⑤本项目不涉及水源保护区；
⑥本项目产生的危险废物分类收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
	符合




	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为生物实验室项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类：三十一“科技服务业1、工业设计、气象、生物及医药、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务”项目；根据《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不属于禁止准入类及许可准入类事项，可视为允许类；项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）内。
本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书（见附件2），项目代码：2606-611205-04-01-370419。
因此，本项目符合国家及地方相关产业政策要求。
2、与《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》符合性分析
根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，见附件4，论证建设的符合性。
（1）一图
根据《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》（市生态委办发〔2024〕16号），结合“陕西省‘三线一单’数据应用管理平台（V1.0）”分析可知，本项目位于重点管控单元。项目选址与西安市生态环境分区管控单元的位置关系见下图：
[image: ][image: ]
图1-1  项目与陕西省“三线一单”数据应用系统对比
（2）一表
根据《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》（市生态委办发〔2024〕16号），本项目建设与西安市生态环境分区管控准入清单符合性分析见下表。
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	表1-3  项目与《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》相符性分析
	序号
	市/区
	区县
	环境管控单元名称
	单元要素属性
	管控单元分类
	管控要求
	面积
	符合性

	1
	咸阳市
	秦都区
	陕西省咸阳市秦都区重点管控单元6（西咸新区）
	水环境城镇生活污染重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、高污染燃料禁燃区
	重点管控单元
	空间约束要求
	大气环境布局敏感重点管控区：
1. 严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。
2. 推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。
	524.2m²
	大气环境布局敏感重点管控区：
1. 本项目不属于高耗水、高污染项目；
2. 不属于重污染企业。

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	[bookmark: OLE_LINK11]大气环境布局敏感重点管控区
1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业 全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。
[bookmark: OLE_LINK12]水环境城镇生活污染重点管控区
1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。
	
	大气环境布局敏感重点管控区
本项目不设食堂，主要能源为电，不使用老旧车辆运输。不属于其中执行特别排放限值的行业。
水环境城镇生活污染重点管控区
项目周边市政污水管网已建设到位，本项目废水经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂，出水水质满足污水处理厂纳管标准要求，采取了有效措施减少了污染物排放

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	
	/

	
	
	
	
	
	
	资源利用效率
	高污染燃料禁燃区
严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35 蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。 
	
	高污染燃料禁燃区
本项目使用的能源为电能，本项目不涉及高污染燃料


（3）一说明
本项目涉及重点管控单元（包括水环境城镇污染重点管控区、大气环境受体敏感重点管控区、高污染燃料禁燃区），项目建设符合生态环境分区管控要求。
3、本项目与相关政策、条例等符合性分析
本项目与相关环境管理政策相符性分析见下表。
表1-4  本项目与相关政策、条例等符合性分析
	文件
	政策要求
	本项目情况
	相符性

	《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）
	一、关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。
二、关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020〕340号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。
	本项目位于西咸新区沣西新城，属于关中地区，但不属于文件中的39个重点行业。
	符合

	《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号）
	严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。
	本项目为实验室项目，不属于涉气重点行业。
	符合

	《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》
	强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
	本项目满足《西咸新区-沣西新城分区规划》及《陕西省西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》环境影响报告书要求。
	符合

	《西咸新区沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》
	强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。
	本项目不属于重点行业，项目实验过程中乙醇、甲醇、二甲苯等有机溶剂使用量较小，均在试剂瓶内加盖密封保存。实验过程中有机溶剂挥发产生有机废气经二级活性炭吸附处理后有组织排放。
	符合

	《西安市人民政府办公厅关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025 年工作方案的通知》
	新建、改建、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。
	本项目为生物实验室项目，不属于化工、石化、建材、有色行业。
	符合

	
	严格设定新建、改建、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。
	本项目位于关中地区，但不属于39个重点行业。
	符合

	《西安市生态环境保护2026年工作要点》（市生态委发〔2026〕1号）
	加强挥发性有机物全过程管控，严格实施环保绩效分级管理
	本项目实验过程中乙醇、甲醇、二甲苯等有机溶剂挥发会产生有机废气，经二级活性炭吸附处理后有组织排放。对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕 340 号），本项目不属于重点行业
	符合

	
	加强固体废物综合治理，持续推进“无废城市”建设，提升固体废物减量化、资源化、无害化水平
	项目产生的生活垃圾分类收集后定期由环卫部门清运处置；一般固废收集后暂存于一般固废暂存处，统一收集后外售；危废收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置
	符合

	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。②盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放在室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	本项目所用的甲醇、乙醇、二甲苯等有机溶剂均位于试剂瓶内，贮存于物料间内，保持密闭。
	符合

	
	收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。
	本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置进行处理。
	符合
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	其他符合性分析
	4、选址符合性分析
本项目位于陕西省西咸新区沣西新城钓台街道联东U谷沣西科技创新谷一期3号楼8-1号，租赁协议见附件3。本项目所在区域东侧、西侧、南侧为联东U谷沣西科技创新谷一期现有厂房，北侧为沣润西路，交通便利。
本项目所在区域给水由市政供水管网提供，供电由当地电管网供给，项目产生的废水经处理达标后排入市政管网进入沣西新城渭河污水处理厂处理，本项目基础设施完善。
本项目实施后，废水、废气、噪声可做到达标排放，固废均得到合理处置，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求，对周边环境影响较小。
项目周边500m范围内无饮用水源保护区、自然保护区和重要渔业水域等环境，故本项目的建设不存在制约因素。
根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）中相关要求，项目实验室生物安全防护水平为一级，属于P1生物实验室，不涉及P2、P3、P4等实验内容，并且不进行转基因实验，为非转基因实验室，项目实验区位于8层，符合实验室建设要求。
表1-5   生物安全技术相关要求符合性分析
	技术要求
	要求
	本项目情况
	符合性

	《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346-2011)
	根据实验室所处理对象的生物危害程度和采取的防护措施，生物安全实验室分为四级。微生物生物安全实验室可采用BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4 表示相应级别的实验室。其中一级是指低个体危害，低群体危害，操作对象为对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子。
	本项目为生命科学基础检测实验室，属于一级生物安全实验室
	符合

	
	一级生物安全实验室可共用建筑物，与建筑物其他部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门；选址和建筑物间距无要求。
	本项目位于联东U谷沣西科技创新谷一期3号楼8-1号，实验室设置可自动关闭的带锁的门。
	符合


因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
陕西巨研生物工程有限公司（后文简称“巨研生物”）拟租赁沣西新城钓台街道联东U谷沣西科技创新谷一期3号楼8层1号，建筑面积520.68m2，建设科研技术服务实验室。本项目为基础生物实验室，不属于P3、P4生物安全实验室和转基因实验室，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）的规定，属于“四十五、研究和试验发展—98、专业实验室、研发（试验）基地—其他”，应编制环境影响报告表。为此，陕西巨研生物工程有限公司正式委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。
[bookmark: OLE_LINK19]接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对建设区域进行了现场踏勘，了解、收集与工程有关的技术资料，编制完成了陕西巨研生物工程有限公司《科研技术服务实验室环境影响报告表》。
2、 项目基本情况
项目名称：科研技术服务实验室
建设性质：新建
建设单位：陕西巨研生物工程有限公司
总投资：100万元
建设地点：项目位于陕西省西咸新区沣西新城钓台街道联东U谷沣西科技创新谷一期3号楼8-1号，3号楼共8层，本项目位于8层西侧。地理坐标为E108°41′30.300″、N34°17′19.293″，项目地理位置见附图2。
项目占地：本项目租赁联东U谷沣西科技创新谷一期3号楼8-1号，租赁面积520.68m2。
项目四邻关系：本项目所在区域东侧、西侧、南侧为联东U谷沣西科技创新谷一期已建厂房，北侧为沣润西路，项目南侧距离西张二村130m。项目四邻关系见附图3。
3、 主要检测内容
巨研生物拟租赁现有厂房组建一个基础生物实验室，占地520.68平方米，购置包埋机、脱水机、离心机、超净工作台、分光光度计、培养箱、酶标仪等设备，提供组织形态学检测、免疫学检测、蛋白表达分析、常规分子生物学实验及无生物安全级别的细胞培养等服务。建成后年检测标本量达9万个。
4、 项目建设内容
本项目租赁联东U谷沣西科技创新谷一期3号楼8层西侧区域，租赁面积520.68m2，层高4.5m；3号楼共8层，楼体已建成，目前为空置状态。项目组成情况详见表2-2。
表2-2  项目建设内容组成表
	[bookmark: OLE_LINK18]类别
	工程名称
	工程内容
	备注

	主体工程
	实验区
	位于租赁区域北侧，面积约150m²，包括蛋白分析Western blot（WB）室，Elisa、荧光定量室，免疫组化、染色室，仪器室，细胞间等
	租赁现有3号楼8层01，进行装修并安装设备

	储运工程
	试剂间
	位于东侧靠南布设，面积约21.48m²，用于储存试剂、一次性耗材等。
	

	辅助工程
	办公区
	位于实验区南侧，占地面积72.5m2，用于员工办公
	

	公用工程
	给水
	供水水源由市政给水管网接入，实验区仪器室设置1台1t/h超纯水制水机，制水率为70%，采用过滤+反渗透工艺制水，纯水用于实验室用水
	新建

	
	排水
	处理后的实验废水与生活污水、纯水制备浓水一并经沣西科技创新谷化粪池处理后排入市政污水管网，进入沣西新城渭河污水处理厂处理进一步处理。
	依托

	
	供电
	市政电网供给
	依托

	
	供热制冷
	采用中央空调制冷供暖。
	依托

	环保工程
	废气治理
	实验区域设置通风橱，实验过程中产生的有机废气经通风橱负压收集后，引至楼顶二级活性炭吸附装置处理，经排气筒DA001排放。
	新建

	
	废水治理
	项目实验室废水经消毒处理后，与浓水、生活污水、地面与工服清洁废水一起经沣西科技创新谷化粪池处理后排入市政污水管网，进入沣西新城渭河污水处理厂进一步处理
	依托

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施
	新建

	
	固废处置
	生活垃圾分类收集，交环卫部门进行处置；纯水制水产生的废滤芯滤膜由厂家定期更换后回收带走；废包装材料外售处置；实验废液（一次清洗废液）、废样本、废培养基、危险包装材料、废实验室耗材、废活性炭等分类收集，分类暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。危废贮存库位于试验区东侧，面积约10m²
	新建


5、 原辅料、能源消耗
本项目实验过程中使用的原辅材料及能源消耗见表2-3。
表2-3  项目主要原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	类别
	名称
	包装规格
	年耗量
	最大储存量
	存储位置/条件

	1
	试验试剂
	DNA/RNA 提取试剂盒
	100ml/盒
	1L
	0.1L
	试剂间
冰箱-20度

	2
	
	反转录试剂盒
	100T/盒
	20盒
	5盒
	

	3
	
	氯仿替代物
	100ml/盒
	1L
	0.1L
	试剂间

	4
	
	乙醇95%
	500ml/瓶
	200L
	5L
	试剂间防爆柜

	5
	
	甲醇99.5%
	500ml/瓶
	200L
	5L
	试剂间防爆柜

	6
	
	ELISA试剂盒
	96T/盒
	360盒
	10盒
	试剂间
冰箱4度

	7
	
	生化试剂盒
	96T/盒
	240盒
	10盒
	

	8
	
	蛋白裂解液
	100ml/瓶
	1000mL
	100mL
	

	9
	
	蛋白酶抑制剂
	1ml/支
	10ml
	1mL
	试剂间
冰箱-20度

	10
	
	十二烷基硫酸钠 SDS 溶液
	100ml/瓶
	2000ml
	100mL
	

	11
	
	30%丙烯酰胺
	500ml/瓶
	4000ml
	500mL
	试剂间

	12
	
	分离胶缓冲液
	500ml/瓶
	4000ml
	500mL
	试剂间
冰箱4度

	13
	
	浓缩胶缓冲液
	500ml/瓶
	2000ml
	500ml
	

	14
	
	TEMED 原溶液
	10ml/支
	200ml
	10ml
	

	15
	
	Tris-甘氨酸电泳缓冲液（SDS-PAGE 电泳缓冲液）
	500ml/瓶
	400L
	1L
	

	16
	
	转移缓冲液
	500ml/瓶
	400L
	1L
	

	17
	
	丽春红染液储存液
	100ml/瓶
	2L
	100mL
	

	18
	
	脱脂奶粉 5%(w/v)
	500ml/瓶
	20L
	1L
	

	19
	
	Tris 缓冲盐溶液（TBS）
	1/袋
	100L
	1L
	

	20
	
	二甲苯100%
	500ml/瓶
	400L
	20L
	试剂间防腐柜

	21
	
	无水乙醇99.7%
	500ml/瓶
	200L
	20L
	试剂间

	22
	
	细胞培养基
	500ml/瓶
	40L
	5L
	试剂间
冰箱4度

	23
	
	一抗（羊血清、兔血清），二抗（通用型抗羊抗兔、羊抗兔、羊抗鼠），Super Vision 两步法免疫组化试剂盒
	100ul/支
	6L
	1L
	试剂间
冰箱-80度

	24
	
	磷酸缓冲盐溶液(PBS)
	1L/袋
	100L
	2L
	试剂间
冰箱4度

	25
	
	DAB染色剂
	60ml/支
	1L
	60ml
	

	26
	
	中性树胶
	100ml/瓶
	1L
	0.1L
	试剂间

	27
	
	石蜡
	500g/盒
	400kg
	5kg
	

	28
	实验耗材
	移液器枪头10ul
	1000支/包
	100包
	10包
	耗材柜

	29
	
	移液器枪头200ul
	1000支/包
	100包
	10包
	

	30
	
	移液器枪头1000ul
	1000支/包
	60包
	10包
	

	31
	
	离心管0.2ml
	500支/包
	10包
	2包
	

	32
	
	离心管0.6ml
	500支/包
	10包
	2包
	

	33
	
	离心管1.5ml
	500支/包
	20包
	2包
	

	34
	
	离心管2ml
	500支/包
	20包
	2包
	

	35
	
	离心管15ml
	50支/包
	40包
	5包
	

	36
	
	八连管
	125排/盒
	20盒
	2盒
	

	37
	
	96孔板
	50个/箱
	10箱
	2箱
	

	38
	
	一次性培养皿
	10个/包
	100包
	5包
	

	39
	
	各种玻璃器皿
	100ml
	50个
	20个
	

	40
	
	玻片盒国产
	100片
	50个
	20个
	

	41
	
	离心管架
	1.5/2ml
	10个
	5个
	

	42
	
	不锈钢玻片架
	24片
	20个
	5个
	

	43
	
	试管架
	15/50ml
	10个
	5个
	

	44
	
	粘附载玻片世泰
	50片/盒
	200盒
	20盒
	

	45
	
	显微镜载玻片世泰 20×20
	200片/盒
	200盒
	10盒
	

	46
	
	镊子
	10cm
	20把
	8把
	

	47
	
	湿盒
	20片/盒
	10盒
	2盒
	

	48
	污水消毒
	三氯异氰尿酸片
	200g/瓶
	16瓶
	0.0004t
	试剂间

	49
	能源
	水
	t/a
	199.41
	/
	/

	50
	
	电
	kWh/a
	6000
	/
	/


表2-4  主要原辅材料理化性质
	序号
	名称
	理化性质

	1
	乙醇
	乙醇液体密度0.789g/cm3(20C°)，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度0.816。LD50：7060mg/kg（兔口）；>7430mg/kg(兔经皮)；LC50：20000ppm10小时（大鼠吸入）。

	2
	甲醇
	CAS：67-56-1分子式：CH3OH。分子量：32.04。沸点64.7℃。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。通常由一氧化碳与氢气反应制得。密度0.79g/cm3。LD50：5628mg/kg(大鼠经口)。

	3
	二甲苯
	CAS：95-47-6分子式C8H10，分子量106.17，无色透明液体，有类似甲苯的气味。熔点-25.5℃，相对密度（空气=1）3.66，沸点144.4℃，临界温度357.2℃,相对密度（水=1）0.88，临界压力3.70MPa，饱和蒸汽压1.33kPa（32℃)，爆炸极限1.80%（下限）、6.60%（上限）。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。嗅阈值2.0mg/m3。LD50:5000mg/kg（大鼠经口）。

	4
	SDS 
	十二烷基硫酸钠，是一种有机化合物，化学式为C12H25SO4Na，为白色或淡黄色粉末，易溶于水，对碱和硬水不敏感。具有去污、乳化和优异的发泡力，是一种对人体微毒的阴离子表面活性剂，其生物降解度>90%。LD50:1288mg/kg（大鼠经口）；LD50:210mg/kg（大鼠腹腔）；LD50:118mg/kg（大鼠静脉）；LC50:250mg/kg（小鼠腹腔）；LD50:10mg/kg（兔子经皮）；LC50:118mg/kg（小鼠静脉）。

	5
	TBS
	全称Tris Buffered Saline，TRIS缓冲盐水溶液是以三羟甲基氨基甲烷（TRIS）与氯化钠为主要成分的缓冲溶液，属于等渗无毒缓冲体系

	6
	石蜡
	CAS：8002-74-2分子式C36H74，分子量506.98。白色、无臭、无味、透明的晶体。熔点47-65℃，闪点199℃，沸点>371℃，引燃温度245℃。不溶于水，不溶于酸，溶于苯、汽油、热乙醇、氯仿、二硫化碳。用于制造合成脂肪和高级醇，也可用于制造火柴、蜡烛、蜡纸、蜡笔、防水剂、软膏、电绝缘材料等。


6、 主要设备
本项目试验过程中使用的主要设备见表2-5。
表2-5  项目主要设备一览表
	序号
	仪器设备名称
	型号
	数量
	位置

	1
	冰箱
	长虹美菱BCD-569WPCX
	1
	Western blot室

	2
	高速组织研磨仪
	上海净信F6/10
	1
	Elisa 荧光定量室

	3
	台式高速冷冻离心机
	湖南可成H1-16KR
	1
	Elisa 荧光定量室

	4
	恒温箱
	天津泰斯特101-2AB
	1
	Elisa 荧光定量室

	5
	制冰机
	雪科电器IMS-40
	1
	Western blot室

	6
	酶标仪
	深圳汇松MB-580
	1
	Elisa 荧光定量室

	7
	低温箱
	澳柯玛DW-86L348
	1
	Elisa 荧光定量室

	8
	涡轮混匀仪
	北京大龙MX-S
	1
	Western blot室

	9
	电泳仪
	上海天能EPS 300
	2
	Western blot室

	10
	电泳仪
	北京六一DYY-6D
	2
	Western blot室

	11
	水平摇床
	SCILOGEX赛洛捷克SLK-O3000-S
	1
	Western blot室

	12
	电子天平
	南京伯尼塔科学仪器有限公司GMB602
	1
	Western blot室

	13
	微孔离心机
	上海力辰LC-MFC-3V
	1
	ELISA 荧光定量室

	14
	掌上离心机
	SCILOGEX赛洛
	2
	ELISA 荧光定量室

	15
	荧光定量PCR仪
	Biosystems7500Real
	1
	ELISA 荧光定量室

	16
	超净工作台
	苏博莱尔SW-CJ-2D
	2
	ELISA 荧光定量室和细胞房

	17
	超微量分光光度计
	上海宝予德Micro Drop SE
	1
	[bookmark: OLE_LINK3]ELISA 荧光定量室

	18
	纯水机
	山东京申UPL-10
	1
	Western blot室

	19
	组织脱水机
	济南鑫贝西生物技术有限公司BK-TS1B
	1
	仪器室

	20
	组织包埋机
	济南鑫贝西生物技术有限公司BK-TE1
	1
	仪器室

	21
	石蜡切片机
	上海徕卡RM2016
	1
	组化染色室

	22
	组织摊烤片机
	国华（常州）仪器制造有限公司DB-B1
	1
	组化染色室

	23
	显微镜
	Nikon ECLIPSE E100
	1
	组化染色室

	24
	化学发光成像系统
	杭州申花SH-100
	1
	Western blot室

	25
	分光光度计
	上海优尼柯UV2150
	1
	Elisa 荧光定量室

	26
	手提式高压灭菌锅
	上海力辰LHS-24B
	1
	仪器室

	27
	水浴锅
	泰斯特DK-98-IIA
	1
	Elisa 荧光定量室

	28
	磁力搅拌器
	江苏省金坛市中大仪器厂T8-1
	1
	Western blot室

	29
	二氧化碳培养箱
	山东思科捷 CP188J
	1
	细胞房

	30
	移液器
	10μl
	5
	Western blot室和Elisa 荧光定量室

	31
	
	100μl
	5
	Western blot室和Elisa 荧光定量室

	32
	
	200μl
	5
	Western blot室Elisa 荧光定量室

	33
	
	1000μl
	5
	Western blot室和Elisa 荧光定量室


7、公用工程
（1） 给排水
项目用水主要为实验室用水、纯水制备产生的浓水和工作人员生活用水，其中实验室用水主要为实验室清洁用水、实验室仪器清洗用水。年用水量约199.41m3/a，为市政管网供给。
1）生活用水
本项目劳动定员8人，本项目不设置食堂，生活用水参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政办公用水，职工生活污水定额按10m3/人·a计，则本项目生活用水量为0.35m3/d，80m3/a，污水产生系数按照80%计，则本项目员工生活污水产生量为0.28m3/d，64m3/a。
2）实验室地面清洁用水
根据建设单位提供资料，本项目需要清洁的实验室面积约330m2，地面每天清洁一次。根据《建筑给水排水设计手册》，场地清洗水用水量为1.0~2.0L/次·m2，本项目采用抹布/拖布进行擦洗，不直接冲洗建筑地面，故本次地面清洁用水按标准的10%计算，即0.2L/次·m2计算，则实验室地面清洁用水量0.066m3/d（15.18m3/a）。清洁水排污系数约0.8，则实验室地面清洁废水产生量约0.053m³/d、12.14m3/a。
3）工衣清洗用水
员工实验服需定时清洗，其清洗用水量定额参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中洗衣房的50L/kg·干衣用水，实验工作人员约8人，平均每2天清洗1次，平均每次洗衣量约12kg，年清洗115次，经计算工作服清洗用水为0.3m3/d（69m3/a）。实验服清洁水排污系数约0.9，则实验服清洁废水产生量约0.27m³/d、62.1m3/a。
4）实验用水
①实验设备用水
项目运营期，灭菌锅、恒温水浴锅、培养箱等设备需要用水，设备用水均使用纯水，根据建设单位估算，项目实验过程设备用水量约0.01m3/d（2.3m3/a），定期补充不排水。
②实验用水
本项目实验用水主要为试剂配置用水和染色工序冲洗用水，这两部分用水均为纯水，用量为44L/d（10.12m3/a）。其中试剂配置用纯水量约为20L/d（4.6m3/a），实验室试剂配制用水进入到实验室废液中，废液排污系数以0.9计，则废液产生量为0.018m3/d（4.14m3/a），作为危险废物进行处置；染色冲洗用纯水量约为24L/d（5.52m3/a），废水排污系数以0.9计，则冲洗废水产生量为0.022m3/d（4.97m3/a）。
③实验仪器、器皿清洗用水
项目实验过程中实验室器具有较多的一次性耗材，例如离心管、培养瓶、移液器枪头、吸管、试剂检测盒等，均为一次性抛弃，不进行清洗，也不重复利用，但剪刀、镊子等部分器具沾染实验溶液的需要清洗后消毒重复使用。
根据建设单位提供的资料，实验仪器需经两步清洗：先用自来水清洗，再使用纯水润洗，前两次清洗所用自来水量约0.06m3/d（13.8m3/a），清洗废水排污系数以0.9计，一次清洗废水约为清洗废水总量的30%，则项目一次清洗废水产生量约0.016m3/d（3.73m³/a），在实验室分类收集后，按照危废进行处置。二次清洗废水量为0.038m3/d（8.69m³/a）；纯水润洗用水量约0.01m3/d（2.3m³/a），废水产生量为0.009m3/d（2.07m³/a）。
5）纯水制备用水
根据建设单位提供的资料，本项目设置1台10L/h的纯水设备，采用过滤+RO反渗透工艺，制水效率为70%。根据建设单位提供资料，实验设备使用、试剂配置、染色工序冲洗、润洗用水均使用纯水，经以上分析，纯水的用量为0.064m3/d，14.72m3/a，经计算所需自来水水量为0.091m3/d，21.03m3/a。浓水的产生量为0.027m3/d，6.31m3/a。
实验废水经消毒处理后，与办公人员生活污水、浓水、清洗废水一并经项目区现有化粪池处理后排入市政管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂进一步处理。
本项目用排水情况见表2-6，水平衡见图2-1。
表2-6  项目用排水统计一览表   单位：m3/d
	[bookmark: OLE_LINK13]序号
	用水分类
	用水量
	损耗量
	排水量
	排放去向

	
	
	自来水
	纯水
	
	
	

	1
	试剂配置用水
	/
	0.02
	0.002
	0.018
	作为危废处置

	2
	实验仪器、器皿清洗用水
	0.06
	0.01
	0.007
	0.016
	

	
	
	
	
	
	0.047
	消毒处理后排入现有化粪池后进入市政污水管网

	3
	染色工序冲洗用水
	/
	0.024
	0.002
	0.022
	

	4
	实验设备用水
	/
	0.01
	0.01
	0
	

	5
	纯水制备用水
	0.091
	/
	/
	0.027
	排入现有化粪池处理后进入市政污水管网

	6
	实验室地面清洁用水
	0.066
	/
	0.013
	0.053
	

	7
	工衣清洗用水
	0.3
	/
	0.03
	0.27
	

	8
	生活用水
	0.35
	/
	0.07
	0.28
	

	合计
	0.867
	0.064
	0.134
	0.733
	/


新鲜水
实验仪器、器皿润洗用水
0.867
实验设备用水
化粪池
0.01
0.07
生活用水

0.002
0.024
0.022
0.35
染色工序冲洗用水
0.006
0.28
市政污水管网
作为危废处置
0.016
0.01
0.01
浓水0.027
消毒
0.069
0.091
纯水机
纯水  0.064
实验室地面清洁用水
0.066
0.053
工服清洗用水
0.013
0.03
0.3
0.002
作为危废处置
0.018
0.02
试剂配制用水
0.009
实验仪器、器皿清洗用水
0.06
0.001
0.038
0.27
0.63
0.699

图2-1  项目水平衡图    单位：m3/d
（2）供电
本项目供电由现有供电系统接入，年用电量约6000kW▪h。
（3）供热制冷
采用中央空调进行供暖制冷。
8、劳动定员与工作制度
本项目劳动定员8人，不设食宿，单班制，每班8h，年工作约230天。
9、平面布置
本项目位于联东U谷沣西科技创新谷一期3号楼8层西侧区域，实验区域位于北侧，由西向东依次布置有蛋白分析Western blot（WB）室，仪器室，Elisa、荧光定量室，免疫组化染色室；南侧由西向东布置有办公区、会议室、细胞房、试剂间等。从生产转运以及功能分区布置等方面来看，项目总体布局合理。具体平面布局详见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	[bookmark: OLE_LINK16]1、施工期
本项目位于已建成的3号楼8层西侧区域，不涉及主体结构的建设，施工期主要为室内装修、仪器设备安装。施工期废气主要为少量的装修废气；废水主要为施工人员生活污水；施工期噪声主要是设备安装噪声；施工期固体废物主要包括施工人员的生活垃圾、废包装材料、装修废物等。
2、运营期
本项目实验区主要进行组织形态学检测（包埋、HE染色、特殊染色、免疫组化、免疫荧光）、蛋白水平WB检测、免疫Elisa检测、QPCR检测、细胞培养等。试验过程中所用的原材料、耗材、内包材，全部为无菌一次性用品，不回收使用。主要试验过程如下。
（1）组织形态学检测

废气、废液、废水
乙醇、二甲苯、染色液、水

图2-2组织形态学检测流程及产污节点
试验过程简述：
1）手术刀取材：接收待检标本（已固定好的标本）后，用手术刀取出适合项目检测的尺寸的标本，剩余标本由送检方回收。
2）脱水、透明、浸蜡：在脱水机中将检测标本在不同的槽中浸泡处理，分别为在不同浓度的酒精脱水、在二甲苯中透明和浸蜡，脱水机设有抽风系统，对浸泡过程中挥发的酒精、二甲苯废气进行集中收集处理。浸泡产生废二甲苯、废酒精、废石蜡、废生物染色液。
3）包埋：用熔化的石蜡包裹细胞组织，制成蜡块。
4）切片机切片：用切片机将蜡块切片，选取部分切片用于后续处理，此工序会产生废蜡块。
5）染色：将待检的组织在生物染色液中进行浸泡染色，染色可能为HE染色、特殊染色、免疫组化和免疫荧光四种中的一种，染色液主要为苏木素、伊红等，该工序在通风橱内进行，染色过程需要用水进行清洗。染色过程中使用乙醇、二甲苯，乙醇、二甲苯挥发会产生废气，染色产生废染色液、染色冲洗废水。
6）拍照、检测等：染色后的标本通过显微镜观测、分析仪器进行图片、数据处理等。
检测完成后的样本作为危险废物由有资质的单位收集处置。
（2）Elisa检测
接收待检标本（已固定好的标本）后，用手术刀取出适合项目检测的尺寸的标本，剩余标本由送检方回收。


图2-9   Elisa检测流程及产污节点图
①加样
将适当稀释的待检样品100μl加于Elisa试剂盒样本孔中。
②温育
用封板膜封板后置37℃孵育1.5h。
③洗涤
弃去液体，每孔加入300ul洗液，浸泡1-2min，在吸水纸上拍干，重复3-5遍。
④加抗体
于各孔中加稀释好的生物素化抗体工作液50μl。
⑤温育、洗涤
同上述步骤②、③。
⑥加酶结合物
于各孔中加50ul 链霉亲和素工作液。
[bookmark: _GoBack]⑦温育、洗涤
37℃孵育0.5h，洗涤同上述步骤③。
⑧终止反应
于各孔中加入Elisa终止液25μl，37℃避光反应10～30min。
⑨结果测定
30min内，使用酶标仪进行双波长检测，测定450nm波长下的OD值读取数值。
（3）蛋白水平WB检测
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图2-4  项目蛋白水平WB检测流程及产污节点
试验过程简述：
接收待检标本（已固定好的标本）后，用手术刀取出适合项目检测的尺寸的标本，剩余标本由送检方回收。
①组织细胞蛋白提取 
使用超高速离心机、摇床在通风橱中加入RIPA 裂解液（高强度）、PMSF、磷酸酶抑制剂混合物及5×SDS-PAGE 上样缓冲液，离心5 min 后冰上裂解并温和振摇，再离心取上清；此工序主要产生污染物为裂解废液。 
②蛋白定量 
使用酶标仪（BCA 定量用），加入BCA蛋白定量检测试剂盒（增强型），在 562nm 波长测定蛋白浓度；此工序产生 BCA 反应废液。 
③电泳
使用垂直电泳仪及电泳电源，采用变性预制胶、Marker 和含 Tris、甘氨酸、SDS的电泳缓冲液，恒压或恒流电泳1‑2 h；此工序产生电泳废液、废弃凝胶。 
④转膜 
在转印电泳仪及通风橱中，使用 PVDF 膜（先经无水乙醇活化）、免冰浴快速转膜缓冲液、无水乙醇，在恒压或恒流条件下将蛋白转印至膜上。此工序产生甘氨酸的转膜废液。 
⑤封闭 
使用摇床，加入快速封闭液，5%脱脂奶粉（溶于1×TBST），室温摇动 30- 60 min，对转好的膜进行浸泡封闭。此工序产生废封闭液。 
⑥一抗孵育 
在冰箱（4℃）及摇床上，用 5%BSA 或 5%脱脂奶粉稀释的一抗（溶于 1×TBST）孵育过夜（约 12 h）；此工序产生废一抗溶液； 
⑦二抗孵育 
使用摇床，加入 HRP 标记的二抗（溶于1×TBST），室温孵育2 h，并用 TBST洗涤；此工序产生废二抗溶液及洗涤废液。
⑧显色 
使用化学发光成像仪（天能 4600SF），将膜浸泡于ECL化学发光检测试剂盒中避光反应 10 s 后成像；此工序产生废 ECL 液。 
⑨图像分析 
使用电脑及图像处理软件分析灰度值。
（4）细胞培养
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试验流程如下：
①细胞复苏：从-80度冰箱取出冻存细胞管后，用一次性手套包裹后在37度下水浴锅中加热，将溶化好的细胞和培养基放入离心管中离心混匀，弃去上清液、离心下的细胞加入培养基重悬，移至培养瓶中放入培养箱培养。
②细胞换液 
在超净工作台中，每 2‑3 天吸弃培养板/瓶中的旧培养基，加入新鲜完全培养基后放回 CO₂培养箱；此工序产生废培养基； 
③细胞传代 
在超净工作台中，当细胞密度达 80‑90%时，弃去旧培养基，加入胰蛋白酶‑EDTA消化液（37℃消化 2‑5 min），用完全培养基终止消化，吹打混匀后按比例分至新培养容器，补加培养基；此工序产生含胰酶、培养基、细胞碎片的混合废液。
④实验处理及细胞冻存 
根据实验目的，将部分细胞用于后续试验；将离心收集的细胞（弃上清）加入冻存液（90%胎牛血清+10% DMSO），将细胞悬液全部吸入细胞冻存管中，密封后放入-80度冰箱保存。此工序产生废液。
（5）荧光定量PCR检测
[image: ]

（1）RNA 提取 
使用组织研磨仪、台式高速冷冻离心机，在通风橱内加入 RNA 提取试剂盒（含裂解液、洗涤液），室温剧烈振荡后静置5 min，通过多次离心提取 RNA；此工序产生有机废气和提取废液。 
（2）RNA 逆转录为 cDNA 
在 PCR 仪中，按照试剂盒设定程序（通常 42 ℃逆转录，95 ℃酶失活），加入逆转录酶、随机引物、dNTPs、缓冲液等，将 RNA 逆转录为 cDNA。并用超微量分光光度计检测其浓度。 
（3）PCR 检测 
使用PCR荧光定量仪。将逆转为cDNA液进行荧光定量。
此外，实验过程中会产生废一次性试验耗材、废紫外灯管、废包装材料，废气处理产生的废活性炭，纯水制备产生的废滤芯滤膜，职工生活产生的生活垃圾。
表2-6  项目产污环节汇总一览表
	污染物
类别
	产生工序
	主要污染因子
	产生特征
	治理措施

	废气
	实验过程
	非甲烷总烃、甲醇、二甲苯
	间断
	二级活性炭吸附装置

	废水
	实验废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、总大肠菌群等
	间断
	经消毒处理后排入现有化粪池进入市政污水管网

	
	纯水制备浓水
	COD、SS、TDS
	间断
	排入化粪池进入市政污水管网

	
	地面、工服清洁废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、阴离子表面活性剂等
	间断
	

	
	员工生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP等
	间断
	

	噪声
	设备运行
	70~90dB(A)
	连续
	排向外环境

	固体
废物
	实验过程
	废样本
	间断
	收集桶分类收集，暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置

	
	
	废一次性实验耗材
	间断
	

	
	
	废培养基
	间断
	

	
	
	实验废液
	间断
	

	
	
	一次清洗废液
	间断
	

	
	试剂及样本包装
	危险包装材料
	间断
	

	
	废气治理
	废活性炭
	间断
	

	
	纯水制备
	废滤芯滤膜
	间断
	厂家更换并回收

	
	原材料
	废包装材料
	间断
	外售

	
	工作人员
	生活垃圾
	间断
	交由环卫部门统一清运




	与项目有关的原有环境污染问题
	联东U谷沣西科技创新谷一期项目位于沣西新城‌沣润西路与丰联路十字西南角‌，占地面积‌70.09亩‌，总建筑面积‌6.9万m2‌，共规划‌22栋建筑‌。重点引进电子信息、智能制造、检验检测、精密仪器、医疗器械等高新产业，截至2023年10月，一期22栋楼已全部封顶并建成投运。
本项目租赁联东U谷沣西科技创新谷一期3号楼8-1号，根据现场踏勘，给水、排水、供电等公用设施完善，现状为空置状态，无企业入驻，不存在原有环境污染问题。




3、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境质量现状
本项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准。本次区域环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅办公室2026年2月3日发布的《2025年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，项目所在区域西咸新区环境质量现状见表3-1。
表3-1  基本污染物环境质量现状
	监测
点位
	污染物
	年评价指标
	评价标准（µg/m3）
	现状浓度（µg/m3）
	最大浓度占标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	西咸新区
	SO2
	年平均质量浓度
	60
	5
	8.3 
	达标

	
	NO2
	年平均质量浓度
	40
	28
	70.0 
	达标

	
	PM10
	年平均质量浓度
	60
	65
	108.3 
	超标

	
	PM2.5
	年平均质量浓度
	30
	38.8
	129.3 
	超标

	
	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	4000
	1000
	25.0 
	达标

	
	O3
	第90百分位数8h平均质量浓度
	160
	154
	96.3 
	达标


根据表3-1可知，项目所在区域NO2、SO2年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均浓度、O3日第90百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准，PM10和PM2.5年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准。
2、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南  污染影响类》（2021年版）所述：“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据现场调查，本项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量监测。
3、生态环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类》（2021年版）所述，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目租赁联东U谷沣西科技创新谷一期3号楼8-1号，目前该商业楼已建设完成，占地范围内无自然保护区、风景名胜区、文化和自然遗产地等生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
4、地下水、土壤环境质量现状
本项目实验室、危废贮存库采取分区防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。因此本次评价不对地下水、土壤环境进行现状调查。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，项目厂界500m范围内环境空气保护目标见表3-2，项目环境保护目标见附图5。
表3-2  环境空气主要保护目标表
	环境要素
	坐标/°
	保护对象
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界
距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	环境空气
	108.6921
	34.2874
	西张二村
	二类区
	S
	130

	
	108.6923
	34.2854
	西张二村小学
	
	S
	350

	
	108.6930
	34.2852
	育红幼儿园
	
	S
	398

	
	108.6937
	34.2843
	钓台中学
	
	SE
	500


2、声环境
本项目50m范围内无声环境环保目标。
3、地下水环境
本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目租用联东U谷沣西科技创新谷一期3号楼，用地范围内无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
本项目实验过程中使用有机溶剂，会产生少量的挥发气体。本项目营运期实验过程中排放的非甲烷总烃、甲醇、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，无组织VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值要求。具体标准值见表3-3。
表3-3  废气排放标准一览表
	项目
	标准值
	标准名称及类别

	
	排放方式
	限值
	

	非甲烷总烃
	有组织（45m）
	排放浓度
	120mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）

	
	
	排放速率
	126.56kg/h
	

	
	无组织（厂界）
	浓度限值
	4.0mg/m3
	

	
	无组织（厂房外）
	1h 平均浓度值
	6mg/m3
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)

	
	
	任意一次浓度值
	20mg/m3
	

	甲醇
	有组织（45m）
	排放浓度
	190mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）

	
	
	排放速率
	88.5kg/h
	

	
	无组织（厂界）
	浓度限值
	12mg/m3
	

	二甲苯
	有组织（45m）
	排放浓度
	70mg/m3
	

	
	
	排放速率
	12.65kg/h
	

	
	无组织（厂界）
	浓度限值
	1.2mg/m3
	


2、废水
本项目运营期实验废水经消毒后与纯水制备产生的浓水、地面及工服清洁废水、生活污水经市政管网排至沣西新城渭河污水处理厂进行处理。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准，氨氮、TN、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。
表3-4  污水排放标准限值   单位：mg/L
	标准
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	TN
	TP
	阴离子表面活性剂

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	≤500
	≤300
	≤400
	/
	/
	/
	≤20

	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准
	/
	/
	/
	≤45
	≤70
	≤8
	/


3、 噪声
[bookmark: OLE_LINK2]施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；根据《西咸新区声环境功能区划方案》，项目所在地属于沣西新城信息产业园片区（西北），位于3类声环境功能区，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表3-5  噪声排放标准   单位：dB（A）
	执行标准
	昼间
	夜间

	《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)
	70
	55

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区
	65
	55


4、 固体废物
一般固废贮存过程应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）相关要求。

	总量
控制
指标
	[bookmark: OLE_LINK1]根据国家“十五五” 生态环境保护规划相关编制要求，“十五五”期间主 要污染物总量控制因子为：COD、总磷、NOx、VOCS。
本项目污染物排放总量为：COD：0.041t/a、总磷：0.001t/a、VOCS：0.050t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目租用联东U谷沣西科技创新谷一期3号楼8层，施工期仅对楼内进行装修、设备安装。项目施工期主要污染物有：废气（装修废气）、废水（施工人员生活污水）、噪声（设备安装噪声）、固体废物（施工人员生活垃圾、废包装物、装修废物）等。
1、施工期废气环境保护措施
本项目拟对已建成建筑物内部进行装修，含少量内部装修工程，装修过程将会产生油漆废气，由于废气属无组织排放，装修期间应严格选用环保型油漆，装修完毕后须空置通风一段时间，消除有害物质的残留，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》(GB/T8883-2002 )及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001 )限值要求，避免对室内环境造成污染。
这些施工过程中产生的大气污染均为暂时性污染，随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失。
2、施工期废水环境保护措施
本项目在现有3号楼内施工，施工人员生活污水依托现有生活设施。
3、施工期噪声环境保护措施
项目施工期噪声主要为设备安装时使用的电钻、电锯、电锤等设备产生的噪声。施工期主要为设备安装调试过程产生的偶发性噪声，施工期间采用科学合理的措施对设备进行安装调控，可有效减少偶发性噪声。
为减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施：
（1）合理安排施工方式，控制噪声环境污染；
（2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；
（3）施工尽量采用噪声较低的施工设备，并加强维修保养。采取有效的隔声、减振等措施，降低噪声级；
（4）严格控制时间，夜间（22:00~06:00）禁止施工，防止影响周边居民企业的正常生活。
采取上述措施后，项目施工噪声可得到有效控制，对周围声环境的影响较小。
4、施工期固废环境保护措施
本项目施工期固体废物主要为装修产生的装修废物、设备安装产生的废包装材料及施工人员生活垃圾。施工期设备安装产生的废包装材料外售综合利用，不随意丢弃；废油漆桶交由有资质单位处理；装修废物运至城建部门指定的建筑垃圾填埋场进行处置；施工人员生活垃圾定点收集后，定期交由当地环卫部门进行处置。由于项目施工周期较短，故在采取措施的情况下，项目施工期对周围环境影响较小。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	项目营运期对环境的影响主要是废气、废水、噪声、固体废物等方面。
项目实验室生物安全防护水平为一级。项目实验、检测样本均为固定后科研样本，不存在新鲜样本，不含病原菌。由于项目仅涉及细胞操作，不涉及微生物、病毒操作和活体成分，因此废气不需要进行灭活操作。
一、废气
项目运营期产生的废气主要有机溶剂挥发产生的有机废气。
1、废气污染源产排情况
本项目废气产排信息见表4-1，废气排放口信息见表4-2。
表4-1  项目废气产排情况一览表
	产污
环节
	污染物
种类
	排放
形式
	产生量
t/a
	主要防治措施
	处理/集气效率%
	排放浓度mg/m3
	污染物排放标准
	排放量t/a

	
	
	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度
限值mg/m3
	

	实验过程
有机试剂挥发
	非甲烷总烃
	有组织
	0.066 
	通风橱+二级活性炭吸附
	50/80
	14.42 
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	120
	0.033 

	
	二甲苯
	
	0.028 
	
	
	6.11 
	
	70
	0.014 

	
	甲醇
	
	0.013 
	
	
	2.75 
	
	190
	0.006 

	
	非甲烷总烃
	无组织
	0.017 
	通风换气
	/
	/
	
	4.0
	0.017 

	
	二甲苯
	
	0.007 
	
	/
	/
	
	1.2
	0.007 

	
	甲醇
	
	0.003 
	
	/
	/
	
	12
	0.003 


表4-2  项目废气排放口基本情况表
	名称
	编号
	类型
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气温度
/℃

	实验室有机废气
	DA001
	一般
排放口
	108.69173
34.28871
	385
	45
	0.4
	20


2、源强核算过程
[bookmark: OLE_LINK5]根据建设单位 提供资料，本项目实验过程中使用的试剂主要为甲醇、乙醇、二甲苯等，有机溶剂易挥发产生有机废气（以非甲烷总烃计）。根据美国环境保护局编的《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究（第二辑）》（中国环境科学出版社，张良璧、刘全义等译）：在实验状态下，有机试剂的挥发比例一般为试剂使用量的1%~10%，本次环评以挥发有机溶剂 10%挥发计算。
根据建设提供的资料，本项目有机溶剂的使用量约1000L/a（见下表），根据计算，挥发的有机废气量为0.083t/a，二甲苯、甲醇产生量分别为0.035t/a、0.016t/a。经通风橱（通风橱三面封闭，一面半封闭，侧吸风）收集，引至楼顶经活性炭吸附处理后经排气筒DA001排放，通风橱集气效率为80%。项目产生有机废气的工序工作时长以2h/d计，年工作230d。
参照生态环境部《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》，“一次性活性炭吸附工艺按集中再生并活化、集中再生、不再生分类处理效率分别为50%、30%、15%，对应的二级活性炭吸附分别为75%、51%、27.75%。”本项目使用的活性炭可集中再生，则二级活性炭对有机废气的处理效率为51%，本次评价生产过程中有机废气的处理效率均按50%核算。
本项目有机废气产排情况如下：
表4-3  废气产生情况一览表
	污染物类别
	挥发性试剂名称
	单位
	年用量
	密度g/ml
	挥发比例
	废气产生量kg/a

	VOCs
（合计：0.041t/a）
	无水乙醇
	L
	200
	0.789
	10%
	15.78

	
	95%乙醇
	L
	200
	0.808
	10%
	16.16

	
	甲醇99.5%
	L
	200
	0.791
	10%
	15.82

	
	二甲苯100%
	L
	400
	0.879
	10%
	35.16


表4-4  本项目有机废气产排情况表
	工序
	污染因子
	产生量t/a
	治理措施
	排放
方式
	风量m3/h
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a

	有机溶剂
	非甲烷总烃
	0.066 
	通风橱+二级活性炭吸附装置+DA001（45m）
	有组织
	5000
	14.42 
	0.072 
	0.033 

	
	二甲苯
	0.028 
	
	
	
	6.11 
	0.031 
	0.014 

	
	甲醇
	0.013 
	
	
	
	2.75 
	0.014 
	0.006 

	
	非甲烷总烃
	0.017 
	通风换气
	无组织
	/
	
	0.036 
	0.017 

	
	二甲苯
	0.007 
	
	
	/
	
	0.015 
	0.007 

	
	甲醇
	0.003 
	
	
	/
	/
	0.007 
	0.003 


3、治理措施的可行性分析
有机溶剂挥发产生的有机废气经通风橱（通风橱三面封闭，一面半封闭，侧吸风）收集，引至楼顶经活性炭吸附处理后经排气筒DA001排放。
根据《吸附法处理有机废气技术规范》（HJ2026-2013）、《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号）和西安市生态环境局办公室《关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发〔2023〕47）要求，有机废气可采用吸附法进行处置。
活性炭具有多孔结构，比表面积大，能够吸附外界气体分子，从而去除异味和有害气体。活性炭吸附主要有以下特点：
①活性炭是非极性的吸附剂，能选择吸附非极性物质；
②活性炭是疏水性的吸附剂，在有水或水蒸气存在的情况下仍能发挥作用；
③活性炭用途广泛，能够吸附分子大小不同的物质；
④活性炭的化学稳定性和热稳定性优于硅胶等其他吸附剂。
活性炭吸附法工艺成熟，效果可靠，广泛应用于化工、喷漆、印刷、轻工等行业的有机废气处理。此外，活性炭具有孔径分布合理、吸附容量高、吸附速度快、机械强度大、在固定床中使用，气流阻力小，易于解吸和再生等优点。
根据工程分析，本项目废气污染物产生浓度较低，活性炭具有适用于处理低浓度有机废气、操作简单、能耗低、投资费用低和维护简单的特性。因此，本项目利用活性炭吸附装置作为有机废气的主要处理手段。
活性炭吸附箱体采用不锈钢制作，内部进行防腐处理。原理是风机将有机废气从吸入吸附塔体的气箱内，然后进入箱体吸附单元，有机废气分子吸附在活性炭上，净化后的废气汇集至风口排出。
4、废气排放的环境影响
项目产生的有组织废气为甲醇、二甲苯、非甲烷总烃，根据以上分析可知，甲醇、二甲苯、非甲烷总烃排放速率、排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准值。本项目建成后会对项目所在区域排放少量大气污染物，主要为非甲烷总烃、甲醇、二甲苯，排放量较小，对外环境空气质量影响较小。综上，本项目废气经上述措施处理后，对环境空气影响较小。
5、排气筒设置合理性分析
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求：新污染源的排气筒一般不应低于15m，排气筒高度应高于周围200m范围内建筑物5m以上，不能达到该要求的，应按其高度对应的表列排放速率严格50%执行。
根据现场调查，本项目排气筒200m范围内的最高建筑物为2#厂房，高度约39.9m。本项目建成后共设置1根45m高排气筒，排气筒高度满足不应低于15m要求，高于周围200m范围内建筑物5m以上要求。
6、非正常情况污染排放
项目非正常情况主要是设备开停时环保设施未提前开启或环保设施故障无法运行，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统收集、处理效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响，具体见下表。
表4-5   非正常情况废气排放情况一览表
	产排污环节
	有机废气

	污染物种类
	非甲烷总烃
	二甲苯
	甲醇

	排放浓度mg/m3
	28.8
	12.2
	5.5

	持续时间
	1h
	1h
	1h

	排放量kg
	0.144
	0.061
	0.028


防治措施：在非正常工况下，需严格控制生产，装置开启时先运行废气处理系统，关闭时后停废气处理装置，避免开停时出现废气事故排放；加强废气处理设施的运营维护，定期检修、定期更换活性炭，确保废气处理设施正常运行；当出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。
6、自行监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），本项目属非重点排污单位，废气排气筒为一般排放口，本项目废气监测计划如下。
表4-6  监测计划表
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	废气
	有组织
	有机废气排气筒DA001
	非甲烷总烃
二甲苯、甲醇
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求

	
	无组织
	厂界
	非甲烷总烃
二甲苯、甲醇
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测控点

	
	实验室外
	非甲烷总烃
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)


二、废水
1.废水产排情况
[bookmark: OLE_LINK9]本项目产生的废水主要为实验室废水、纯水制备产生的浓水、地面及工服清洁废水以及生活污水。
（1）生活污水、地面及工服清洁废水、纯水制备产生的浓水
本项目生活污水产生量为64m3/a，地面及工服清洁废水产生量为74.24m3/a，浓水产生量为6.31m3/a。生活污水、地面及工服清洁废水、浓水经现有化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后经市政污水管网排至沣西新城渭河污水处理厂。
根据《生活污染源产排污系数手册》主要污染物及浓度为COD460mg/L、氨氮52.2mg/L、TP5.12mg/L、TN71.2mg/L。BOD5、SS类比同类生活污水取值分别为200mg/L、300mg/L。参考《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》，一般三格式化粪池对污染物的去除效率为COD：40%~50%、SS：60%~70%、TN≤10%、TP≤20%，BOD5取值按40%。地面及工服清洁废水参照生活污水产生浓度，本项目废水中污染物排放浓度及污染物排放量见表4-1。
（2）实验废水
本项目检测试剂中不含砷镉铬等重金属物质，故实验室废水中不含重金属类污染物，项目检验实验残液、仪器器皿清洗头道废水作为危废处理。
项目实验室废水主要为实验室设备器皿后期清洗、润洗废水，染色工序冲洗废水。根据水平衡计算，实验室项目器皿后期清洗润洗废水产生量约10.76m3/a，染色工序冲洗废水产生量约4.97m3/a，合计产生量15.73m3/a。该类废水含有少量COD、BOD5、SS及总大肠菌群等，主要污染物及产生浓度见下表。


表4-7  项目废水产排情况一览表
	产污环节
	办公、纯水制备、实验过程、地面及工服清洁

	类别
	生活污水、地面及工服清洁废水、纯水机浓水、实验废水

	实验室
废水15.73m3/a
	污染物种类
	COD
	BOD5
	氨氮
	SS
	TP
	TN
	总大肠菌群

	
	产生浓度（mg/L）
	330
	110
	15
	170
	1.5
	20
	≥16000个/L

	
	污染物产生量（t/a）
	0.0052 
	0.0017 
	0.0002 
	0.0027 
	0.0000 
	0.0003 
	/

	
	治理工艺
	消毒

	生活污水、地面及工服清洁废水138.24m3/a
	污染物种类
	COD
	BOD5
	氨氮
	SS
	TP
	TN
	阴离子表面活性剂

	
	污染物产生浓度（mg/L）
	460
	200
	52.2
	300
	5.12
	71.2
	10

	
	污染物产生量（t/a）
	0.064 
	0.028 
	0.007 
	0.041 
	0.001 
	0.010 
	0.001 

	纯水制备浓水6.31m3/a
	污染物种类
	COD
	/
	/
	SS
	/
	/
	/

	
	污染物产生浓度（mg/L）
	75
	/
	/
	50
	/
	/
	/

	
	污染物产生量（t/a）
	0.0005 
	/
	/
	0.0003 
	/
	/
	/

	混合后废水160.28m3/a
	污染物种类
	COD
	BOD5
	氨氮
	SS
	TP
	TN
	阴离子表面活性剂

	
	污染物浓度（mg/L）
	431.3 
	183.0 
	46.5 
	277.0 
	4.6 
	63.3 
	8.6 

	
	治理工艺
	化粪池（依托科技创新谷一期）

	
	治理效率（%）
	40
	40
	10
	60
	20
	10
	0

	
	处理后浓度（mg/L）
	258.8 
	109.8 
	41.8 
	110.8 
	3.6 
	57.0 
	8.6 

	
	污染物排放量（t/a）
	0.041 
	0.018 
	0.007 
	0.018 
	0.001 
	0.009 
	0.001 

	排放方式
	间接排放

	排放去向
	沣西新城渭河污水处理厂

	排放规律
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放

	排放口基本情况
	编号及名称
	依托科技创新谷一期排放口

	
	类型
	一般排放口

	
	地理坐标
	E：108.6899°，N：34.2884°

	排放标准
	标准限值（mg/L)
	COD
	BOD5
	氨氮
	SS
	TP
	TN
	阴离子表面活性剂

	
	
	500
	300
	45
	400
	8
	70
	20

	标准来源
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准


[bookmark: BIAO13FSBJ]2、达标性分析
本项目实验室废水经消毒处理后与生活污水、纯水制备浓水、地面及工服清洁废水一并经科技创新谷一期化粪池处理后排入市政污水管网，污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准。
3、废水污染治理设施可行性分析
本项目实验仪器器皿后期清洗废水、染色工序清洗废水经三氯异氰尿酸消毒预处理后，消毒处理规模0.2m3/h，本项目实验废水合计产生量约0.069m3/d，设计规模满足处理要求。本项目废水中主要污染物有COD、BOD5及可能存在的致病菌，污染物浓度较低，废水产生量较小，产生的废水经三氯异氰尿酸片进行消毒处理后，与生活污水、纯水制备浓水、地面及工服清洁废水一并排入科技创新谷一期化粪池处理后进入渭河污水处理厂进一步处理。
项目采用的废水处理工艺、规模及消毒方式可行。
4、依托污水处理设施的可行性分析
（1）依托沣西新城渭河污水可行性分析
沣西新城渭河污水处理厂位于陕西省西咸新区沣西新城天元路与便门桥南路十字的东南角，项目总用地面积60000m2（折合90亩），设计处理规模6万m3/d，分两期建设，目前仅建设一期，一期处理规模为3×104m3/d，处理工艺：“粗细格栅+初沉+膜格栅+A2/O+MBR+臭氧接触氧化+消毒”，经处理后排入新河。污水处理厂服务范围为西宝高速北线与西宝高速南线之间，秦皇南路以西至渭河的围合区域及西部组团，服务区城市建设用地约17.36km2。
本项目位于沣西新城渭河污水处理厂的收水范围内，目前市政污水管网已铺设到位，项目污水经处理后水质满足排放标准要求，本项目废水的排放量为1.4099m3/d，项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，对污水处理厂的冲击负荷较小，且废水水质简单，废水可生化降解性较好，故依托沣西新城渭河污水处理厂处理可行。
（2） 依托化粪池可行性分析
本项目经过处理后的实验废水及生活污水经科技创新谷一期1#楼西侧现有的化粪池收集处理后排放，现有化粪池容积为75m3，本项目废水产生量为0.699m3/d，产生量较小，占现有化粪池份额较小，依托现有化粪池可满足本项目需求。
5、监测计划
本项目依托的科技创新谷一期现有化粪池收集周边生活污水及商业服务产生的废水，故本次评价废水例行监测点位设置于废水排放口。依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），废水监测计划如下。
表4-8  项目废水监测要求
	监测位置
	污染物名称
	监测频率
	执行标准

	废水排放口
	pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、阴离子表面活性剂
	1次/年
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准


三、噪声
（1）噪声源
本项目运营期实验设备全部位于室内，且源强比较小，对周围环境的影响较小。项目噪声影响主要是废气处理风机，声源强度约90dB（A）。企业尽量选用低噪声设备，设减震基座、加装隔声罩等措施，可将噪声源强降低约20dB(A)。生产设备噪声声级值如表4-9所示。
表4-9  室外噪声源强调查清单（楼顶）  单位：dB(A)
	声源名称
	空间相对位置/m
	声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	运行
时段

	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	风机
	19
	14
	40
	90/1
	选用低噪声设备，设减震基座、加装隔声罩等措施
	昼间


备注：以所在楼层西北角为坐标原点。
（2）预测点布置
预测点选择在厂址东、南、西、北四个厂界，共4个点。
（3） 预测模式
①噪声衰减
[image: ]
式中：
[image: ]——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)；
[image: ]——距声源ro米处的参考声级，dB(A)；
[image: ]——[image: ]噪声的测点距离(1m)，m；
△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。
②源强叠加
[image: ]
[image: ]——几个声压级相加后的总声压级，dB(A)；
[image: ]——某一个声压级，dB(A)。
（4）预测方案
预测因子为等效连续A声级Leq(A)。
预测内容为厂界噪声贡献值。
（5）预测结果与评价
本项目仅在昼间生产，夜间不生产，本次仅对昼间噪声值进行预测，噪声预测结果见表4-10。
表4-10  噪声预测结果统计单位：dB（A）
	预测点位
	昼间
	标准限值（3类区）

	
	贡献值
	背景值
	预测值
	昼间

	东厂界
	47.7 
	/
	/
	65

	南厂界
	47.1 
	/
	/
	65

	西厂界
	44.4 
	/
	/
	65

	北厂界
	64.0 
	/
	/
	65


根据预测结果，项目运营期东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，项目周边50m范围内无声环境敏感点，故项目建成后对周边声环境影响较小。
（4）噪声措施
为了进一步降低噪声污染，建设单位已采取以下防治措施：
①控制设备噪声
设备选型时选用先进低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。
②加强建筑物隔声措施
室内高噪声设备合理布局，有效利用了建筑隔声，并采取隔声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭。
③强化生产管理：加强对生产设备的保养，保证设备处于良好地运转状态；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
④对风机采取加装减振基座、加装隔声罩等措施。
严格按照上述治理措施降噪后，项目昼间厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，噪声控制措施可行。
（5）监测要求
监测要求见表4-11。
表4-11  噪声监测要求
	监测点位
	排放标准
	监测因子
	监测频次

	四周厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	噪声
	每季度1次


四、固体废物
项目营运期产生的固体废物主要包括一般固废、危险废物以及办公生活垃圾。
（1）职工生活垃圾
项目劳动定员8人，生活垃圾产生量取0.5kg/人·d，年工作日230天，本项目生活垃圾产生量0.92t/a，设垃圾桶分类收集后，定期交由当地环卫部门处置。
（2）一般工业固废
项目产生的一般固体废物主要为纯水设备更换产生的废滤芯滤膜、废包装材料。
①纯水制备产生的废滤芯滤膜：本项目软水制备采用过滤+反渗透处理装置，在该设备运行过程中，产生一定的废滤芯滤膜，根据项目运行情况，预计每年更换一次，产生量约为0.03t/a，由生产厂家更换时回收带走。
②废包装材料：主要是指成品试剂盒等原材料的外包装，未与化学试剂直接接触的包装，产生量约0.5t/a，分类收集后交废旧资源回收中心回收处理。
（3）危险废物
①废样本：实验室过程中产生废样本的产生量约0.12t/a，根据《国家危险废物名录（2025年）》，废样本属于危险废物，废物代码HW49：900-047-49。
②废一次性实验器材：实验检测过程中会产生一定量的废弃物，如实验一次性手套、口罩、吸管、枪头、检测试剂、培养瓶、离心管等，年产量约为0.15t/a。根据《国家危险废物名录（2025年）》，废一次性实验器材属于危险废物，废物代码HW49：900-047-49。
③沾染危险化学品的废包装材料
根据建设单位提供资料，沾染危险化学品试剂瓶、样品包装材料产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2025年）》，沾染危险化学品的废包装材料属于危险废物，废物代码HW49：900-047-49。
④废细胞培养液（基）：细胞培养过程中会产生一定量的废细胞培养基（液），产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2025）》此类废物属于HW49其他废物，废物代码为900-047-49。
⑤实验室废液：项目实验废液主要为实验废液（含有机溶剂废液及器皿首次清洗废液等），根据建设单位提供资料，实验废液产生量为0.85t/a。根据《国家危险废物名录（2025年）》，实验废液属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49。
⑥废活性炭：项目产生的有机废气采用活性炭进行吸附处理，根据《杨芬，刘品华：活性炭纤维在挥发性有机废气处理中的应用》可知，每100kg活性炭吸附25kg有机物即达到饱和状态。
环评要求颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g，并按照设计要求足量添加、及时更换。根据工程分析，项目活性炭吸附有机废气量为0.033t/a，则需要活性炭约0.132t/a。根据建设单位提供资料，单次两级活性炭填充量共100kg，每半年更换一次，则废活性炭产生量为0.233t/a。根据《国家危险废物名录（2025年）》，废活性炭属于危险废物，废物代码HW49：900-039-49。
本项目产生的危险废物分类收集，分区存放于危废贮存库内，定期交有资质单位进行处置。
表4-8  固体废物核算统计表
	名称
	产生环节
	产生量t/a
	属性
	固废类别
	固废代码
	储存方式
	利用处置方式和去向

	废滤芯滤膜
	纯水设备
	0.03
	一般固废
	S59
	900-099-S59
	/
	厂家更换回收处置

	废包装材料
	原材料
	0.5
	
	S59
	900-099-S59
	/
	外售

	生活垃圾
	职工生活
	0.92
	生活垃圾
	/
	/
	垃圾桶分类收集
	分类收集后定期交由当地环卫部门处置

	废样本
	实验室
	0.12
	危险废物
	HW49
	900-047-49
	危废贮存库暂存
	定期交由有资质单位处置

	废一次性实验器材
	
	0.15
	
	HW49
	900-047-49
	
	

	危险包装材料
	
	0.05
	
	HW49
	900-047-49
	
	

	废培养液
	
	0.05
	
	HW49
	900-047-49
	
	

	实验室废液
	
	0.85
	
	HW49
	900-047-49
	
	

	废活性炭
	
	0.233
	
	HW49
	900-039-49
	
	


危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）中相关规定执行，具体要求如下：
危险废物贮存要求：
（1）贮存容器要求
危险废物统一收集在贮存容器中，贮存容器的选择必须做到防渗、防雨、防晒的要求：
①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。
②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
③装载危险废物的容器必须完好无损。
④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
（2）贮存库要求：
①不兼容的危险废物分别单独收集贮存，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。
②危废贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。基础必须防渗，防渗层要求至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或人工材料渗透系数≤10-10cm/s，或其他防渗性能等效的材料。
③危险废物贮存库必须有泄漏液体收集装置（比如托盘及防渗围堰等），必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。
④危险废物贮存库防风、防雨、防晒。要有安全照明设施和观察窗口，并张贴了标识牌及相关危险废物警示标志。
⑤建立危险废物管理台账。如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报生态环境管理部门备案，进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；
⑥危险废物委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，危险废物的转运应严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》的有关规定执行，实行电子联单制度，保证危险废物得到安全合理处置。经采取如上措施后，各类固废均可得到有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。
本项目产生的危险废物为实验废液（一次清洗废液）、废样本、废培养基、危险包装材料、废实验室耗材、废活性炭等。在存储过程中还应采取以下措施：
①危废贮存库根据不同类别的危险废物进行分区，建议按照危废类别进行分区；
②公司应建立危险废物台账管理制度，危险废物转移处置要委托有资质的单位进行，应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。
③危废贮存库、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求等，对危险废物贮存的运行管理提出要求：建设单位需做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
表4-9  本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物
代码
	位置
	占地
面积
	贮存方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	危废贮存库
	废样本
	HW49
	900-047-49
	东侧
	10
m2
	桶装
	10t
	≤1a

	
	
	废一次性实验器材
	HW49
	900-047-49
	
	
	
	
	

	
	
	危险包装材料
	HW49
	900-047-49
	
	
	
	
	

	
	
	废培养液
	HW49
	900-047-49
	
	
	
	
	

	
	
	实验室废液
	HW49
	900-047-49
	
	
	
	
	

	
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	
	
	
	


综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。
五、地下水、土壤环境影响评价内容
（1）地下水、土壤环境影响途径
本项目的化学品均采用密闭容器储存于试剂间，危废贮存间位于8楼东侧。正常情况下危险废物、一般固废、化学品、废水等不会对地下水以及土壤造成影响，如因人员操作不当或桶体破损等导致物料发生泄漏，泄漏物料可能会泄漏至外环境，从而污染地下水、土壤环境。
（2）污染防护措施
针对项目可能发生的地下水、土壤污染，地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。
分区防渗控制措施：
①重点防渗区：主要是试剂房，现有房间现状为混凝土地面，需要对原有房间进行改造，在混凝土地面喷涂环氧漆做防腐防渗处理，物料应分区堆放并设置托盘。危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求建设，表面涂刷2mm厚人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
②一般防渗区：主要是实验区、样品储间，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚防渗系数≤1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。原有房间现状为混凝土地面已满足一般防渗要求。
③简单防渗区：除以上区域的办公区，采取地面硬化处理。
因此，本项目采取上述污染防护措施后，将不会对地下水、土壤环境造成污染。
六、环境风险分析
（1）危险物质及风险源分布
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别，项目运营过程中涉及的危险化学品主要为乙醇、甲醇、二甲苯、三氯异氰尿酸等，项目根据需求量采购，储存量较小。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：
[image: ]
式中：q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在量，t；
Q1，Q2，Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表4-15。
表4-10  危险物质数量及临界量比
	[bookmark: OLE_LINK7]序号
	危险单元
	危险物质名称
	最大存在量/t
	临界量/t
	Q值

	1
	试剂室
	甲醇95.5%
	5L
	0.016
	10
	0.0016

	2
	
	乙醇95%
	5L
	0.004
	10
	0.0004

	3
	
	无水乙醇
	20L
	0.004
	10
	0.0004

	4
	
	二甲苯
	20L
	0.018
	10
	0.0018

	5
	
	三氯异氰尿酸片
	/
	0.0004
	5
	0.00008

	合计
	0.00428


由上表可知，Q=0.00428＜1。
（2）环境风险影响途径及后果
由于实验室危险化学品管理失误，或者实验操作人员操作不当，致使危险化学品泄漏或危险化学品发生火灾等引发引起伴生/次生污染物排放。
（3）环境风险防范措施
为避免本项目危险化学品在储运、使用过程中，可能发生的泄漏、火灾、爆炸等事故，简要提出如下防范措施：
1）危险化学品由供货商定期运送，化学品包装容器破损泄漏后遇明火发生的火事故，为此注意：参照危险化学品的运输要求严格按照国家有关规定进行管理，对承运单位资质、运输人员资质、货物装载、运输线路等严格把关，减少风险发生的因素。
2）危险化学品贮存过程中应加强管理工作：
①加强危险化学品管理，危险化学品由公司集中采购、储存和供应，未经公司批准，不得随意采购和储存。遵循量少、次数多的原则，减少储存量。
②建立实验室危险化学品定期汇总登记制度，登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查。
③科学管理危险化学品，应根据危险化学品性能，分区、分类存放，各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放。
3）危险化学品使用过程中应注意以下几点：
①使用一切加热工具均应严格遵守操作规程。
②实验室操作过程中通风橱、吊顶通风口、活性炭吸附装置等废气收集、治理设备正常开启。
③实验结束后，实验废液和危险废弃物应单独收集，定期交由具有相应处理资质的单位处理，不能倒入水槽内；剩余的危险化学品必须回收。
4）实验室应尽量采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生少的实验方法及设备；应尽可能减少危险化学品的使用，必须使用的，应采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。
5）实验室应执行严格的实验操作规程，操作员进行培训，且进行有毒药品的实验，必须佩带必要的防护措施，实验室必须配备常用医疗急救用品等。
6）设置单独的危废贮存库，该暂存间地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所用的材料要符合危险物的要求；危险废物应暂存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志；固体废物暂存室内地面净化处理。一旦出现盛装液态、固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复并更换破损容器。地面残留液用抹布擦拭干净，出现泄漏事故及时向有关部门通报。
7）实验室及存储区应采取不发火地面，室内所有电气设备均防爆，设置通风装置，配备一定数量的灭火器材，并定期检查灭火器状态及其有效期等。
8）发生泄漏事故时，及时将残留的化学品转移至新包装容器内，并采用吸附材料将泄漏出来的化学品擦拭处理完毕，沾染化学品的吸附材料存放于密闭容器内，作为危险废物定期交有相应资质的单位处理。
9）定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。
10）制定突发环境事件应急预案并报当地环保部门备案。
建设单位应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，设立以建设单位为环境风险责任主体的突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。
（4）风险评价结论
本项目发生环境风险的概率较小，风险影响小，采取以上风险防范措施并制定应急措施后，该项目环境风险可控。
七、环保投资
本项目总投资100万元，其中环保投资9.8万元，占总投资的9.8%。
表4-11  环保总投资一览表
	序号
	工程名称
	环保措施
	费用（万元）

	1
	废气
	有机废气：二级活性炭吸附装置（1套）+45m高排气筒
	3

	2
	废水
	污水处理设施1套（0.2m3/h），处理工艺：三氯异氰尿酸消毒
	2

	3
	
	1座75m3化粪池（依托科技创新谷一期现有）
	/

	4
	噪声
	低噪声设备+基础减震+隔声罩
	1.5

	5
	固废
	生活垃圾：分类垃圾桶
	0.1

	6
	
	废滤芯滤膜厂家带走
	0.2

	7
	
	危险废物：危废贮存库（1间10m2）、危废协议及处置
	3.0

	合计
	/
	9.8










[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	实验室废气排放口DA001
	甲醇、二甲苯、非甲烷总烃
	通风橱+二级活性炭吸附装置+45m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求

	地表水环境
	废水排放口
	pH、COD、BOD5、SS
NH3-N、TP、TN、阴离子表面活性剂
	实验废水经消毒处理后，与生活污水、浓水、地面与工服清洁废水一并排入科技创新谷一期项目化粪池（75m3）处理后排入市政污水管网
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

	声环境
	设备
	噪声
	选用低噪声设备，采取基础减振、加装隔声罩等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	实验废液（一次清洗废液）、废样本、废培养基、危险包装材料、废实验室耗材、废活性炭等分类收集，暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置；
生活垃圾定期交由当地环卫部门处置；
纯水制备产生的废滤芯滤膜由厂家更换后带走；废包装材料外售。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废贮存库采取防渗措施，并在液体废物下方设置托盘，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）中相关规定。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	各存放间采取相应的防渗措施，加强管理、维护等

	其他环境
管理要求
	1、“三同时”制度：
建设单位认真落实废气、废水、固废、噪声等防治措施的“三同时”制度。
2、环境管理制度：
（1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则；
（2）加强对人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平；
（3）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生；
（4）应按规范进行台账记录，主要内容包括加工信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等；
3、竣工验收：
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或使用。
4、排污口规范化管理
按照生态环境部《排污口规范化整治技术要求》，企业必须按照规范化要求进行设置与管理排污口（指废水排放口、废气排放口和固废临时堆放场所）；在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。
根据《环境保护图形标志---排放口（源）》（GB15562.1-95、GB15562.2-95），环境保护图形符号见下表。








表5-1  环境保护图形符号一览表
	[bookmark: 10.2.4企业环境信息公开]名称
	废气排放口
	危险废物

	提示图形符号
	[image: ]




	[image: 1]

	功能
	表示废气向外环境排放
	表示危险废物贮存、处置场

	名称
	废水排放口

	提示图形符号
	[image: 1721287616440]

	功能
	表示废水向外环境排放
















六、结论
	从环境保护角度分析，本项目建设环境影响可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	   项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.050
	/
	0.050
	+0.050

	
	二甲苯
	/
	/
	/
	0.021
	/
	0.021
	+0.021

	
	甲醇
	/
	/
	/
	0.009
	/
	0.009
	+0.009

	废水
	综合废水
	/
	/
	/
	160.28
	/
	160.28
	+160.28

	
	COD
	/
	/
	/
	0.041
	/
	0.041
	+0.041

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.018
	/
	0.018
	+0.018

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.007
	/
	0.007
	+0.007

	
	TP
	/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	+0.001

	
	TN
	/
	/
	/
	0.009
	/
	0.009
	+0.009

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.92
	/
	0.92
	+0.92

	一般工业固体废物
	废滤芯滤膜
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	危险
废物
	废样本
	/
	/
	/
	0.12
	/
	0.12
	+0.12

	
	废一次性实验器材
	/
	/
	/
	0.15
	/
	0.15
	+0.15

	
	危险包装材料
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	废培养液
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	实验室废液
	/
	/
	/
	0.85
	/
	0.85
	+0.85

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.233
	/
	0.233
	+0.233


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a
54
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