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[bookmark: _Toc8848]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	陕西恒信检测有限公司实验室迁建项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘海超
	联系方式
	15991260111

	建设地点
	陕西省西咸新区沣西新城钓台街道联东U谷一期5号楼三层、四层

	地理坐标
	E108°41′16.344″，N34°17′23.477″

	国民经济
行业类别
	M7461环境保护监测和M7452检测服务
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十五、研究和试验发展
98专业实验室、研发（试验）基地—其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号
	/

	总投资（万元）
	20
	环保投资
（万元）
	5

	环保投资占比（%）
	25
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	1548.66m2（建筑面积）

	专项评价
设置情况
	表1-1  项目专项评价设置情况一览表
	类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目运营期产生有毒有害大气污染物甲醛、二氯甲烷，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标
	是

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目实验器具清洗废水、剩余一般水样和喷淋塔排水经实验室污水/废水综合处理设备处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（拖地废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂，属于间接排放。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均未超过临界量。
	否

	生态
	取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目供水为市政自来水，不涉及取水作业。
	否




	规划情况
	规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）》；
规划审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会；
审批文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划》的批复（陕西咸函〔2011〕123号）

	规划环境影响评价情况
	规划文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》；
召集审查机关：陕西省西咸新区环境保护局；
审查文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2018〕61号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析见表1-2。
表1-2  规划符合性分析
	相关
规划
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）》
	沣西新城位于西安市与咸阳市接壤部，包括户县的大王镇，长安区的马王街道、高桥乡，秦都区的钓台、陈杨寨街道，总面积142.77平方千米，其中西安市占地91.1km2、咸阳市占地51.7km2。规划范围东至沣河，南至大王镇及马王街办南端，西至户县大王东村路口到保西村以东（规划中的西咸环线），北至渭河中心。沣西新城定位为丝绸之路信息港，国家海绵城市建设示范区、西部科技创新引领区，以信息产业、大数据、国际文化交流为主的大西安新中心重要组成部分。沣西新城未来发展的支撑产业包括生物医药产业、电子信息材料、节能环保设备及产品、休闲农业和地热能等方面。
	项目属于M7461环境保护监测和M7452检测服务，属于配套产业，符合《西咸新区沣西新城分区规划（2016年~2035年）》。
	符合

	《西咸新区沣西新城分区规划(2016~2035年)环境影响报告书》
	①对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则，底线控制即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入；
②评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；
③推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。固废须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。
	①本项目为检测实验室，不属于“三高”企业；
②项目实验器具清洗废水、剩余一般水样和喷淋塔排水经实验室污水/废水综合处理设备处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（拖地废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂；
③项目危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存，定期交由有资质单位处置。
	符合

	《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》审查意见（陕西咸环函〔2018〕61号）
	①加强规划引导，坚持生态优先绿色集约发展，突出城市与产业协调发展的理念。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平，落实《报告书》提出的环境要求；
②严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标；
③结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无干扰干热岩供热技术的应用推广。加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治；
④结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施；
⑤结合规划及水源地保护相关法律法规，加强水源地保护，全力保障饮用水安全；
⑥积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。
	①项目位于生态环境分区管控重点管控单元内，投运后产生的各污染物采取相应环保措施，符合生态环境分区管控方案的要求；项目不属于“三高一低”项目，不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目；
②项目实验无机废气经碱液喷淋塔处理，实验有机废气经活性炭处理；废水经实验室污水/废水综合处理设备处理后可达标排放；固废均得到妥善处置；因此项目运营期对周围环境影响较小。
③项目实验器具清洗废水、剩余一般水样和喷淋塔排水经实验室污水/废水综合处理设备处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（拖地废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂；
④本项目不涉及水源保护区；
⑤本项目产生的危险废物分类收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
	符合




	其它符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类中“三十一、科技服务业，1、工业设计、气象、生物及医药、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务，科技普及”之内容。
根据《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不属于禁止准入类及许可准入类事项，可视为允许类。
综上，本项目符合国家和地方产业政策。
2、与《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》符合性分析
根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。
（1）一图
根据《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》（市生态委办发〔2024〕16号），结合“陕西省‘三线一单’数据应用管理平台”分析可知，本项目位于重点管控单元。项目选址与陕西省生态环境分区管控单元的位置关系见下图：
[image: ][image: ]
图1-1  项目与陕西省“三线一单”数据应用系统对比
（2）一表
根据《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》（市生态委办发〔2024〕16号），本项目建设与生态环境分区管控准入清单符合性分析见下表。
表1-3  本项目与西安市生态环境管控单元管控要求的符合性分析
	序号
	市/区
	区县
	环境管控单元名称
	单元要素属性
	管控单元分类
	管控要求
	面积
	符合性

	1
	咸阳市
	秦都区
	陕西省咸阳市秦都区重点管控单元6（西咸新区）
	水环境城镇生活污染重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、高污染燃料禁燃区
	重点管控单元
	空间约束要求
	大气环境布局敏感重点管控区：
1. 严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。
2. 推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。
	774.33
m²
	大气环境布局敏感重点管控区：
1. 本项目不属于高耗水、高污染项目；
2. 本项目不属于重污染企业。

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	[bookmark: OLE_LINK11]大气环境布局敏感重点管控区
1. 城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。
2. 持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。
3. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。
4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业 全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。
[bookmark: OLE_LINK12]水环境城镇生活污染重点管控区
1. 加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。
2. 污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。
	
	大气环境布局敏感重点管控区：本项目不设食堂，主要能源为电，不使用老旧车辆运输。不属于其中执行特别排放限值的行业。
水环境城镇生活污染重点管控区：项目周边市政污水管网已建设到位，本项目废水处理后经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂，出水水质满足污水处理厂纳管标准要求，采取了有效措施减少了污染物排放。

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	
	/

	
	
	
	
	
	
	资源利用效率
	高污染燃料禁燃区
严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35 蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。
	
	高污染燃料禁燃区：本项目使用的能源为电能，本项目不涉及高污染燃料。


（3）一说明
本项目涉及重点管控单元（包括水环境城镇生活污染重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、高污染燃料禁燃区），项目建设符合生态环境分区管控要求。
4、与相关环境管理政策符合性分析
表1-4  项目与相关环境管理政策符合性分析一览表
	文件
	政策要求
	本项目情况
	相符性

	《美丽中国建设“十五五”规划》（国发〔2026〕
20号）
	深入打好蓝天碧水净土保卫战。推动空气质量持续改善，加强城市空气质量达标管理。深入推进水泥、焦化等重点行业超低排放改造。研究制修订重点产品VOCs含量限值强制性国家标准，推动VOCs源头替代和全流程治理。深化大气环境绩效分级管理，开展绩效等级提升行动。全面实施固体废物和新污染物治理行动。强化水生态环境保护。
	项目属于M7461环境保护监测和M7452检测服务，不属于重点行业，项目实验过程中有机溶剂使用量较少，均在试剂瓶内加盖密封保存。实验过程有机溶剂挥发产生有机废气经活性炭吸附装置处理后经23m排气筒排放。
	符合

	《重点管控新污染物清单》（2023年版）
	1.禁止生产含有二氯甲烷的脱漆剂。
2.依据化妆品安全技术规范，禁止将二氯甲烷用作化妆品组分。
3.依据《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508），水基清洗剂、半水基清洗剂、有机溶剂清洗剂中二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯含量总和分别不得超过0.5%、2%、20%。
4.依据《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572）、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904）等二氯甲烷排放管控要求，实施达标排放。
	本项目二氯甲烷属于重点管控新污染物，项目使用二氯甲烷用于检测活动，不属于需要管控的行业。
	符合

	《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）
	各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》，生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。
	项目属于M7461环境保护监测和M7452检测服务，不属于重点行业。本项目二氯甲烷属于重点管控新污染物，项目地生态环境分区管控符合要求。项目使用二氯甲烷用于检测活动，不进行生产加工活动。
	符合

	《陕西省重点管控新污染物清单
》（2023年版）
	1. 禁止生产含有二氯甲烷的脱漆剂。
2. 依据化妆品安全技术规范，禁止将二氯甲烷用作化妆品组分。
3. 依据《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508），水基清洗剂、半水基清洗剂、有机溶剂清洗剂中二氯甲烷、三 氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯含量总和分别不得超过0.5%、2%、20%。
4. 依据《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572）、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904）、《制药工业大气污染物排放标准》（DB31/310005）等二氯甲烷排放管控要求，实施达标排放。
5. 依据《中华人民共和国大气污染防治法》，相关企业事业单位应当按照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。
6. 依据《中华人民共和国水污染防治法》，相关企业事业单位应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。
7. 土壤污染重点监管单位中涉及二氯甲烷生产或使用的企业，应当依法建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
8. 严格执行土壤污染风险管控标准，识别和管控有关的土壤环境风险。
	本项目二氯甲烷属于重点管控新污染物，项目使用二氯甲烷用于检测活动，不属于需要管控的行业。
	符合

	《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）
	一、关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效B级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。
二、关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020〕340号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。
	项目属于M7461环境保护监测和M7452检测服务，位于西咸新区沣西新城，属于关中地区，不属于文件中的39个重点行业。
	符合

	《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号）
	严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效B级、绩效引领性水平。
	本项目为实验室迁建项目，不属于涉气重点行业。
	符合

	《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》
	强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
	本项目满足生态环境分区管控、规划环评要求。本项目为实验室迁建项目，不属于化工、石化、建材、有色等项目。
	符合

	《西咸新区沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》
	强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。
	项目不属于重点行业，项目实验过程中有机溶剂使用量较少，均在试剂瓶内加盖密封保存。实验过程有机溶剂挥发产生有机废气经活性炭吸附装置处理后经23m排气筒排放。
	符合

	《西安市人民政府办公厅关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》
	新建、改建、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。
	项目为实验室迁建项目，不属于化工、石化、建材、有色行业。
	符合

	
	严格设定新建、改建、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。
	项目为实验室迁建项目，不属于39个重点行业。
	符合

	《西安市生态环境保护2026年工作要点》（市生态委发〔2026〕1号）
	加强挥发性有机物全过程管控，严格实施环保绩效分级管理。
	实验过程有机溶剂挥发产生有机废气经活性炭吸附装置处理后经23m排气筒排放。对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号），本项目不属于重点行业。
	符合

	
	加强固体废物综合治理，持续推进“无废城市”建设，提升固体废物减量化、资源化、无害化水平。
	项目产生的生活垃圾分类收集后定期由环卫部门清运处置；一般固废收集后暂存于一般固废暂存处，统一收集后外售；危废收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
	符合

	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。②盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放在室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	本项目所用的有机溶剂均位于试剂瓶内，贮存于物料间内，保持密闭。
	符合


5、与实验室相关要求的符合性分析
表1-5  项目与实验室相关要求符合性分析一览表
	文件
名称
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	《检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分：通用要求》（GB/T32146.1-2015）
	7.5.2实验室废液处理
实验室废液的处理按其性质、成分等采取不同的方式。如回收利用、直接排放、处理后排放等。实验室废液按废液性质、成分及污染的程度应进行不同的处理，污水排入地面水体或城市排水系统时，应符合GB 50015-2003第4章、GB 8978、GB 20425中的规定。
	项目实验室废液分类收集后按《危险废物贮存污染控制标准要求》（GB 18597-2023）及相关要求合理贮存，定期委托有资质单位进行处置。实验器具清洗废水、剩余一般水样和喷淋塔排水经自建实验室污水/废水综合处理设备处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（拖地废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。项目废水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准要求。
	符合

	
	7.5.2实验室废气处理
实验室废气主要为两大类，酸雾和有机气体。产生两类污染的操作宜在不同的通风柜中进行，处理后的废气应符合GB16297、GB14554等国家相关的规定。
	实验室有机废气经活性炭吸附处理；无机前处理产生的无机废气经喷淋塔处理。
	符合

	
	7.5.3实验室固废处理
对于高毒性的可溶性固废，实验室应设专门容器分别加以收集，严禁埋入地下，污染地面水体。其他固废可按照国家相关法律法规进行处理。具体应符合GB 18599等国家相关的规定。
	项目危险废物包括实验废液、废试剂瓶、过期试剂、废活性炭、废灯管等，各类危废采用专门容器分类收集后贮存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。评价要求项目危险废物收集、贮存、转运、管理等环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定执行。
	符合

	《检验检测实验室技术要求验收规范》（GB/T37140-2018）
	5.2.1实验室选址
实验室选址优先考虑基础设施完善、交通便利、通讯良好的地区，并满足发展用地的需求，对于在检验检测过程中，易对外界环境造成影响的实验室，在选址时应考虑减少公害，如布置在下风方向及下游地段，采取绿化隔离、远离人群等措施，同时应满足环境影响评价报告的要求。
宜避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。
	本项目位于陕西省西咸新区沣西新城钓台街道联东U谷，周边基础设施完善，交通便利、通讯良好，且不存在易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。本项目主要从事检测服务，环境污染影响较小。
	符合

	
	7.2.3污、废水处理
7.2.3.2实验室污、废水按污、废水性质、成分及污染程度应进行物理、化学、生物等不同方式处理。产生的酸、碱污水应进行中和处理，中和后达不到中性时，应采用反应池加药处理。
7.2.3.3凡含有放射性核素的废水，应根据核素的半衰期长短，分为长寿命和短寿命两种放射性核素废水，并应分别进行处理。长寿命放射性核素且放射性浓度较高的废水，应将废水集中存放，待到一定数量后，采用净化法处理；净化过程中产生的少量浓缩液，可采用固化法处理；短寿命放射性核素废水，应采用贮存法处理。
7.2.3.4用于收集和处理实验污水、废水的埋地水池应考虑对地表、土壤有腐蚀性影响的废液防渗处理，并应执行国家相关规范。
	项目各项废水分类收集处理，其中，实验器具清洗废水、剩余一般水样和喷淋塔排水经自建实验室污水/废水综合处理设备处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（拖地废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。项目废水不含放射性核素。
	符合

	
	8.2.2通风要求
实验室通风系统要求如下：凡实验过程中产生有害气体、蒸汽、气味、烟雾、挥发性物质等的实验室，应设置通风柜等工艺排风设施。除非有特殊要求，实验室应保持微负压，并保证室内空气由清洁区向污染的实验区流动。
	项目实验室涉及挥发性有机物区域设置通风橱/万向罩用于实验室排风，实验室保持微负压，室内空气由清洁区向污染的实验区流动。
	符合

	
	10.2.1气体储存
10.2.1.1采用瓶装气体供气时，当实验室需求的气体种类大于3种，或需储存3瓶以上时，宜集中设置气瓶室，采用集中供气系统时，气体通过管道输送到各个用气点。
10.2.1.2对日用气量不超过1瓶气体的实验室，室内可放置一个该种气体的气瓶。气瓶应储存在气瓶柜中，或采取相应的安全措施集中布置。
10.2.1.3气瓶室不应布置在地下室，宜单独设置或设在无危险的辅助工作区内，并靠外墙布置，还应考虑其对周围环境和人员的影响。
	项目实验用气集中放置于气瓶室，气体通过管道输送到各个用气点。气瓶室设在无危险的辅助工作区内，并靠外墙布置，对环境和人员基本无影响。
	符合

	
	13.2.6危险品及废弃物的储存和处置
13.2.6.1实验室设计和建设宜设置专门的收集区来储存处理前的实验废弃物，确保实验室有害废弃物得到安全收集、识别、存储和处置。所有实验废弃物的收集、标识、储存和处置均应按适用的国家标准要求进行。
13.2.6.2实验室危险品的储存和处置设施应与物品的危险性相适应，符合适用要求的规定。实验室的危险废弃物应弃置专门设计的、专用的和有标识的用于处置危险废物的容器和设施内，装量不能超过建议的装载容量。
	项目各危险废物采用专用容器分类收集后贮存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置；危险品储存与物品的危险性相适应。
	符合

	
	14.2.1实验室废液、废气、废渣、废物等废弃物应分类收集、存放和集中处理，确保不扩大污染，避免交叉污染。对于较纯的溶剂废液或贵重试剂，宜在技术经济比较后回收利用。
14.2.2实验室应设置收集、储存危险废弃物的场所。无法在实验室妥善处理的剧毒、致癌性废弃物以及其他危险废弃物应报环保部门或其他有资质的单位处理，并做好记录。
	项目废液、废气、废渣、固体废物等废弃物分类收集、存放和集中处理，化学试剂用量较少，不进行溶剂回收；项目危险废弃物采用专用容器分类收集后贮存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置，建设单位应做好台账记录，并按要求进行存档。
	符合

	《实验室 生物安全通用要求》（GB 19489-2008）
	5.1实验室选址、设计和建造应符合国家和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求。
5.3实验室的安全保卫应符合国家相关部门对该类设施的安全管理规定和要求。
5.4实验室的建筑材料和设备等应符合国家相关部门对该类产品生产、销售和使用的规定和要求。
5.6实验室的走廊和通道应不妨碍人员和物品通过。
5.7应设计紧急撤离路线，紧急出口应有明显的标识。
5.8房间的门根据需要安装门锁，门锁应便于内部快速打开。
5.10应评估生物材料、样本、药品、化学品和机密资料等被误用、被偷盗和被不正当使用的风险，并采取相应的物理防范措施。
5.12实验室内温度、湿度、照度、噪声和洁净度等室内环境参数应符合工作要求和卫生等相关要求。
	本项目实验室中的微生物实验室为P2生物实验室，主要对菌落总数、细菌总数、总大肠菌群等进行检验。本项目实验室选址符合国家及地方要求；微生物实验室的安全保卫符合国家相关部门对该类设施的安全管理规定和要求；实验室的建筑材料和设备均符合国家相关部门的要求；本项目实验室的走廊和通道不妨碍人员和物品通过；本项目实验室设计有紧急逃生路线且有明显标识；微生物实验室的门安装有门锁，且门锁方便内部快速打开；本项目设有试剂室且安装有监控摄像；微生物实验室内温度、湿度、照度、噪声和洁净度等室内环境参数均符合工作要求和卫生等相关要求。
	符合

	
	6.1 BLS-1实验室
6.1.1实验室的门应有可视窗并可锁闭，门锁及门的开启方向应不妨碍室内人员逃生。
6.1.2应设洗手池，宜设置在靠近实验室的出口处。
6.1.3在实验室门口处应设存衣或挂衣装置，可将个人服装与实验室工作服分开放置。
6.1.4实验室的墙壁、天花板和地面应易清洁、不渗水、耐化学品和消毒灭菌剂的腐蚀，地面应平整、防滑，不应铺设地毯。
6.1.6实验室台柜等和其摆放应便于清洁，实验台面应防水、耐腐蚀、耐热和坚固。
6.1.9实验室可以利用自然通风，如果采用机械通风，应避免交叉污染。
6.1.16应设置应急照明装置。
6.1.17应有足够的电力供应。
6.1.19应配备适用的应急器材，如消防器材、意外事故处理器材、急救器材等。
6.1.22必要时，应配备适当的消毒灭菌设备。
	本项目微生物实验室的门设有可视窗并可锁闭，门锁及门的开启方向不妨碍室内人员逃生；微生物实验室设有洗手池，且其靠近实验室出口；微生物实验室门口处设有挂衣装置；本项目实验室的墙壁、天花板和地面易清洁、不渗水、耐化学品和消毒灭菌剂的腐蚀，地面平整、防滑，不铺设地毯；实验室台柜等和其摆放便于清洁，实验台面防水、耐腐蚀、耐热和坚固；微生物实验室利用自然通风；本项目实验室设有应急照明装置；本项目实验室有足够的电力供应；本项目实验室配备有适用的应急器材；微生物实验室配备有立式压力蒸汽灭菌锅，用于消毒灭菌。
	符合


6、选址合理性分析
本项目位于陕西省西咸新区沣西新城钓台街道联东U谷一期5号楼三层、四层，租赁陕西尚绿高科环境科技有限公司标准化厂房，建筑面积1548.66m2。陕西尚绿高科环境科技有限公司负责基础装修，装修完成后租给本项目使用。陕西尚绿高科环境科技有限公司购买西安联东金沣实业有限公司标准化厂房。项目用地为工业用地。租赁合同及土地证见附件3。本项目在《西咸新区沣西新城分区规划-土地利用规划图》中为工业用地，见附图5。
项目所在地东侧为园区道路及废弃厂房、211国道，南侧为园区道路及陕西多奇电子科技有限公司，西侧为园区道路及陕西坤卓泓裕机电设备有限公司，北侧为园区道路及陕西华海质检技术服务有限公司、陕西天源检测有限公司检测检验中心。
项目所在地交通便利、周边给排水、供电、供热等公共基础设施完备。项目所在地周边500m范围内无风景名胜区、自然保护区、基本农田、文物保护单位、饮用水水源地保护区等敏感区域。本项目周边最近的敏感点位于项目南侧98m处的西张二村。在严格落实环评中提出的各项污染防治措施，加强环保设施的运行维护和管理，并落实环境风险防范措施后，项目废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受，对周围环境影响较小。因此，项目选址合理可行。
































95


2、 [bookmark: _Toc15776]建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
陕西恒信检测有限公司（曾用名陕西恒信环境检测技术有限公司）实验室因发展需要，由西安市国家民用航天产业基地工业二路299号建工科技创新基地4栋三单元搬迁至西咸新区沣西新城钓台街道联东U谷一期5号三层、四层。实验室整体搬迁，搬迁后原有项目全部拆除，不再保留。原有项目2019年7月完成《陕西恒信环境检测技术有限公司实验室建设项目环境影响报告表》，2019年8月12日取得西安国家民用航天产业基地管理委员会行政审批服务局《关于陕西恒信环境检测技术有限公司实验室建设项目环境影响报告表》（西航天审批发【2019】11号）的批复。2019年8月开始建设，于2019年9月建成并试运行，2019年12月通过了废气、废水、噪声、固废的竣工环境保护验收；2025年3月完成《陕西恒信环境检测技术有限公司实验室扩建项目环境影响报告表》，2025年4月8日取得西安国家民用航天产业基地管理委员会行政审批服务局《关于陕西恒信环境检测技术有限公司实验室扩建项目环境影响报告表》（西航天审批发【2025】9号）的批复。2025年4月开始建设，于2025年8月建成并试运行，2025年12月通过了废气、废水、噪声、固废的竣工环境保护验收。实验室检测设备、配套设施及环保设备全部搬迁至新址。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十五、研究和试验发展 98.专业实验室、研发（试验）基地”中的“其他”类项目，需编制环境影响报告表。为此，陕西恒信检测有限公司委托我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作（委托书见附件1）。
2、项目建设地点及四邻关系
本项目位于陕西省西咸新区沣西新城钓台街道联东U谷一期5号楼三层、四层。5号楼一层、二层为陕西尚绿高科环境科技有限公司办公室。项目所在地东侧为园区道路及废弃厂房、211国道，南侧为园区道路及陕西多奇电子科技有限公司，西侧为园区道路及陕西坤卓泓裕机电设备有限公司，北侧为园区道路及陕西华海质检技术服务有限公司、陕西天源检测有限公司检测检验中心。项目地理位置见附图1，四邻关系图见附图2。
3、项目组成与建设内容
项目占地面积744.33m2，建筑面积1548.66m2，用于建设实验室、办公室及其配套设施。项目建成后可开展环境检测服务3000批次/年，职业卫生检测服务500批次/年。项目组成见表2-1。
表2-1  项目组成一览表
	工程组成
	工程名称
	工程建设内容
	备注

	主体工程
	实验室
	三层建筑面积为744.33m2，高度4.5米，主要设置接样办公室、水样品室、水留样室、职业气体样品室、环境气体样品室、离子色谱室、液相色谱室、制水间、紫外室、红外室、高温室、恒温恒湿室、天平室、危化品室、试剂室、标品室、原子荧光室、原子吸收室、火焰光度室、理化室、无机前处理室、数据处理分析室、设备间、气瓶间、外检设备间等。
	楼顶总高约20米。由陕西尚绿公司进行实验室基础装修、隔断等，本项目安装搬迁的设备

	
	
	四层建筑面积为744.33m2，高度3.9米，主要设置土壤样品室、土壤分析样品室、土壤制样室、土壤晾晒室、土壤留存样品室、固废样品室、固废制样室、固废前处理室、固废晾晒室、固废留存样品室、固废分析样品室、αβ室、耗材间、档案室、天平室、药品柜、气质室、气相色谱室、嗅辨室、有机前处理室、微生物P2实验室、气瓶间等。
	

	公用工程
	供水工程
	由市政供水管网统一供给，超纯水采用超纯水机制备。
	

	
	排水工程
	雨污分流制，雨水排入市政雨水管网；
项目实验器具清洗废水、剩余一般水样和喷淋塔排水经实验室污水/废水综合处理设备处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（拖地废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。
	实验室污水/废水综合处理设备利旧；依托园区现有化粪池

	
	供电工程
	市政供电。
	依托现有

	
	供暖制冷
	办公室供暖、制冷采用中央空调。
	新建

	环保工程
	废气治理
	实验室三层产生的无机废气（硫酸雾、氯化氢）经通风橱/集万向罩收集后，经碱液喷淋塔处理后经23m高排气筒（DA001）排放；
实验室四层产生的有机废气（非甲烷总烃、甲醛），经活性炭处理装置措施后经23m高排气筒（DA002）排放。
	搬迁活性炭装置、喷淋塔装置

	
	
	
	

	
	废水治理
	项目实验器具清洗废水、剩余一般水样和喷淋塔排水经实验室污水/废水综合处理设备处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（拖地废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。
	搬迁实验室污水/废水综合处理设备；依托园区现有化粪池

	
	噪声治理
	低噪声设备、基础减振、软连接等，且日常进行维护检修。
	新建

	
	固废治理
	生活垃圾分类收集，交环卫部门进行处置。
	新建

	
	
	废滤芯厂家回收；废包装收集后外售相关单位回收利用；剩余一般样品、废培养基作为一般固废处置；剩余超标样品待出具检测报告后退回送检单位。
	新建一般固废暂存区

	
	
	实验废液、废试剂瓶、过期试剂、废实验器材、废空气过滤器、废紫外灯管、废活性炭分类收集置于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
	新建危废贮存库

	依托工程
	化粪池
	项目综合废水排放量为5.513m3/d，园区已建化粪池容积为75m3。本项目废水产生量较小，占现有化粪池份额较小，依托现有化粪池可满足本项目需求。


3、检测能力
项目运营期检测能力见表2-2。
表2-2  检测能力一览表
	项目类别
	检测能力
	检测类别
	备注

	环境检测
	3000批次/年
	水和废水，环境空气和废气，土壤和沉积物，室内空气，油气回收，噪声，振动，固体废物，洁净室，非道路移动柴油机械排气烟度检验，公共场所卫生，碎屑岩油藏注水
	具体检测类别及检测项目以实验室资质认定结果为准

	职业卫生
	500批次/年
	化学有害因素、物理因素、通风工程、工作环境卫生条件
	


4、生产设备
本项目主要设备见表2-3。
表2-3  项目主要生产设备一览表
	序号
	仪器名称
	型号
	数量
（台/套）
	类别
	备注

	1
	垂直净化工作台
	CJ-2D
	1
	生物实验设备
	利旧

	2
	生物安全柜
	BSC-1000ⅡA2
	1
	
	利旧

	3
	铁皮桌子
	/
	1
	
	利旧

	4
	自动消毒净手器
	/
	1
	
	利旧

	5
	振荡器
	SK-1
	1
	
	利旧

	6
	生化培养箱
	SPX-150
	2
	
	利旧

	7
	恒温恒湿箱
	HS-250
	1
	
	利旧

	8
	二氧化碳培养箱
	BPN-50CH(UV)
	1
	
	利旧

	9
	立式压力蒸汽灭菌器
	LS-50HD
	1
	
	利旧

	10
	天平
	JY3002
	1
	
	利旧

	11
	水浴锅
	单孔
	1
	
	利旧

	12
	电磁炉
	/
	1
	
	利旧

	13
	三用紫外分析仪
	WFH-203B
	1
	
	利旧

	14
	菌落计数器
	YLN-30A
	1
	
	利旧

	15
	生物显微镜
	/
	1
	
	利旧

	16
	显微镜
	/
	2
	
	利旧

	17
	电子天平
	YP2003B
	6
	有机
实验
设备
	利旧

	18
	柱后衍生器
	PCRM-120
	1
	
	利旧

	19
	吹扫捕集装置
	PT-7900D
	1
	
	利旧

	20
	吹扫捕集装置
	Centurion WS
	1
	
	利旧

	21
	多功能样品浓缩仪
	EVA08
	1
	
	利旧

	22
	高纯氢气发生器
	F70
	1
	
	利旧

	23
	空气发生器
	PGA-2L
	1
	
	利旧

	24
	快速溶剂萃取仪
	VFSE-6
	1
	
	利旧

	25
	冷冻干燥机
	LC-10N-50A
	1
	
	利旧

	26
	凝胶色谱仪
	PLTK GPC Cleanup
	1
	
	利旧

	27
	气相色谱仪
	GC9790II
	1
	
	利旧

	28
	气相色谱仪
	GC9790Plus
	2
	
	利旧

	29
	气相色谱仪
	F70
	2
	
	利旧

	30
	气相色谱仪（职业卫生）
	Agilent6890N
	1
	
	利旧

	31
	GCMS
	GCMS-QP2050 Entry/GC-2030
	2
	
	利旧

	32
	GCMS（气相色谱-质谱联用仪）
	Aglient GC6890 MS5973
	6
	
	利旧

	33
	GCMS（气相色谱-质谱联用仪）
	Agilent
	2
	
	利旧

	34
	安捷伦液相色谱仪
	Aglient1200Series
	1
	
	利旧

	35
	紫外可见分光光度计
	UV-1500PC
	1
	小型
仪器
	利旧

	36
	翻转振荡器
	BSLT-FZ012
	1
	
	利旧

	37
	大气浓缩装置
	ZY-3400N
	1
	
	利旧

	38
	电子天平
	YP2002B
	1
	
	利旧

	39
	氟离子计
	PXSJ-216
	1
	
	利旧

	40
	ICP-MS
	SUPEC7000
	1
	
	利旧

	41
	低本底αβ测量仪
	RAC-800(二通道)
	1
	
	利旧

	42
	冷原子吸收测汞仪
	F732-VJ
	1
	
	利旧

	43
	石墨消解仪
	SH220F
	1
	
	利旧

	44
	电热恒温水浴锅
	HH-S8A
	1
	
	利旧

	45
	高频脉冲除静电离子风机
	JH-TBL
	1
	
	利旧

	46
	多功能粉碎机
	BJ-200
	1
	
	利旧

	47
	氢气发生器
	PGH-300
	1
	
	利旧

	48
	迷你混合仪
	MIX-VR
	1
	
	利旧

	49
	行星球磨机
	YXQM-4L
	2
	
	利旧

	50
	石墨电热板
	CB-3
	1
	
	利旧

	51
	原子荧光光度计
	AFS-8520
	1
	
	利旧

	52
	火焰光度计
	FP6410
	1
	
	利旧

	53
	全自动凯氏定氮仪
	KDN-520
	1
	
	利旧

	54
	水浴恒温振荡器
	SHA-C
	1
	
	利旧

	55
	ICP
	EXPEC 6100
	1
	
	利旧

	56
	曝气装置
	HP-BOD5
	1
	
	利旧

	57
	全自动高效能热脱附仪
	Fuli-Chromatec TDA
	1
	
	利旧

	58
	数显恒温磁力加热搅拌器
	HJ-6D
	2
	
	利旧

	59
	恒温恒湿称重系统
	HWCZ-150
	1
	
	利旧

	60
	烟尘采样器
	/
	1
	外采
仪器
	利旧

	61
	空气智能TSP采样器
	/
	4
	
	利旧

	62
	多功能声级计
	/
	3
	
	利旧

	63
	声校准器
	/
	2
	
	利旧

	64
	手传振动测定仪
	/
	1
	
	利旧

	65
	风速仪
	/
	3
	
	利旧

	66
	热球式风速仪
	/
	2
	
	利旧

	67
	便携式红外分析器
	/
	1
	
	利旧

	68
	辐射热计
	/
	3
	
	利旧

	69
	大气采样器
	/
	4
	
	利旧

	70
	粉尘采样器
	/
	2
	
	利旧

	71
	玻璃转子流量计
	/
	2
	
	利旧

	72
	手持温湿度计
	/
	2
	
	利旧

	73
	通风干湿球温湿度计
	/
	2
	
	利旧

	74
	湿球黑球温度指数仪
	/
	2
	
	利旧

	75
	超高频场强仪
	/
	1
	
	利旧

	76
	微波测漏仪
	/
	1
	
	利旧

	77
	空气压力
	/
	3
	
	利旧

	78
	激光测距仪
	/
	4
	
	利旧

	79
	20m钢卷尺
	/
	4
	
	利旧

	80
	万用表
	/
	4
	
	利旧

	81
	强光手电
	/
	4
	
	利旧

	82
	流量计
	/
	4
	
	利旧

	83
	天平
	/
	1
	实验室
分析仪器
	利旧

	84
	干燥箱
	/
	1
	
	利旧

	85
	分光光度计
	/
	1
	
	利旧

	86
	原子吸收分光光度计
	/
	1
	
	利旧

	87
	原子荧光
	/
	1
	
	利旧

	88
	电热箱
	/
	1
	
	利旧

	89
	水质快速测定仪
	/
	1
	
	利旧

	90
	便携式电导率仪
	/
	1
	
	利旧

	91
	溶解氧测定仪
	/
	1
	
	利旧

	92
	超纯水机
	3m3/h
	1
	
	利旧

	93
	红外线干燥箱
	/
	1
	
	利旧

	94
	活性炭吸附装置
	10000m3/h
	1套
	废气处理设备
	利旧

	95
	活性炭吸附装置+喷淋塔
	10000m3/h
	1套
	
	利旧

	96
	实验室污水/废水处理设施
	3m3/d
	1套
	废水处理设备
	利旧


本项目配置RAC-800低本底αβ测量仪，该设备为实验室分析测量仪器，设备本体不自带放射源，不属于射线装置；项目不购置、不存放α/β标准校准源，仪器定期送有资质计量机构开展计量检定。本项目不涉及放射源使用，不开展核技术利用活动，无需开展核技术利用类环境影响评价。
5、主要原辅材料及能源消耗
本项目主要原辅材料消耗见表2-4。
表2-4  项目主要原辅材料消耗一览表
	序号
	原料名称
	使用量
	最大储存量
	状态
	备注

	1
	纳氏试剂A
	800mL
	100ml
	固体
	瓶/100ml

	2
	铬天青S
	80g
	10g
	固体
	AR10g

	3
	乙酸钙
	3000g
	500g
	固体
	AR500g

	4
	亚硝基铁氰化钠
	150g
	25g
	固体
	GR25g

	5
	二氯化钴
	600g
	100g
	固体
	GR100g

	6
	硝酸镧
	150g
	25g
	固体
	GR25g

	7
	结晶氟化钾
	3000g
	500g
	固体
	GR500g

	8
	氯化铵
	9000g
	500g
	固体
	AR500g

	9
	无水氯化钙
	5000g
	500g
	固体
	AR500g

	10
	甲基异丁基甲酮
	500mL
	500mL
	液体
	AR500ML99%

	11
	吡咯烷二硫代甲酸铵盐
	25g
	25g
	固体
	99%25g

	12
	溴
	500g
	500g
	固体
	AR500g

	13
	四氯化碳
	20L
	500ml
	液体
	环保级500ml

	14
	碘化钾
	2000g
	500g
	固体
	AR500g

	15
	硫酸汞
	400g
	100g
	固体
	AR100g

	16
	磺胺
	400g
	100g
	固体
	AR100g

	17
	磷酸二氢钾
	4000g
	500g
	固体
	AR500g

	18
	氢氧化钾
	2500mL
	500ml
	液体
	GR500ml

	19
	硫化钠
	1500g
	500g
	固体
	AR500g

	20
	甲醛
	1500mL
	500ml
	液体
	AR500ml29/30

	21
	钼酸钠
	1500g
	500g
	固体
	AR500g

	22
	硝酸
	4000mL
	500ml
	液体
	GR500ml

	23
	柠檬酸
	1500g
	500g
	固体
	AR500g

	24
	对氨基苯磺酸（无水）
	600g
	100g
	固体
	AR100g

	25
	过硫酸钾
	600g
	100g
	固体
	AR100g

	26
	丙三醇
	1000g
	500g
	固体
	AR500g

	27
	对氨基苯磺酸（无水）
	4500mL
	500ml
	液体
	AR500ml

	28
	氨基磺酸铵
	1500g
	500g
	固体
	AR500g

	29
	冰乙酸
	600g
	100g
	固体
	GR100g

	30
	氯化钡
	3000mL
	500ml
	液体
	HPLC500ml

	31
	PH缓冲液
	300g
	100g
	固体
	GR100g/99.9%

	32
	铬酸钾
	1500g
	500g
	固体
	AR500g

	33
	硼氢化钾
	600g
	100g
	固体
	GR100g

	34
	二硫化碳（无苯）
	3500mL
	500ml
	液体
	HPLC500ml

	35
	过硫酸钾
	300g
	100g
	固体
	GR100g/99.9%

	36
	大肠杆菌
	0.2mL
	1mL
	液体
	瓶/1mL

	37
	乙醇
	1500mL
	1L
	液体
	瓶/500mL

	38
	吐温80
	0.5mL
	500mL
	液体
	瓶/500mL

	39
	琼脂
	20g
	500g
	固体
	瓶/500g

	40
	营养琼脂
	10g
	500g
	固体
	瓶/500g

	41
	乳糖蛋白胨
	5g
	250g
	固体
	瓶/250g

	42
	伊红美蓝
	5g
	250g
	固体
	瓶/250g

	43
	EC培养基
	1g
	250g
	固体
	瓶/250g

	44
	革兰氏染色液
	1mL
	500mL
	液体
	瓶/500mL

	45
	胰蛋白酶大豆琼脂培养基
	10g
	500g
	固体
	瓶/500g

	46
	乳糖胆盐培养液
	1g
	250g
	固体
	瓶/250g

	47
	氯化钠
	3000g
	500g
	固体
	瓶/500g

	48
	甲醇
	21.6L
	12L
	液体
	瓶装/4L

	49
	乙腈
	30L
	12L
	液体
	瓶装/4L

	50
	二氯甲烷
	5L
	4L
	液体
	瓶装/4L

	51
	乙酸乙酯
	2L
	1L
	液体
	瓶装/500mL

	52
	正己烷
	5L
	4L
	液体
	瓶装/4L

	53
	丙酮
	3L
	4L
	液体
	瓶装/4L

	54
	氯化钠
	300g
	500g
	固体
	瓶装/500g

	55
	盐酸
	4500mL
	1000mL
	液体
	瓶装/500mL

	56
	氢氧化钠
	1200g
	500g
	固体
	瓶装/500g

	57
	异丙醇
	100mL
	500mL
	液体
	瓶装/500mL

	58
	环己烷
	500mL
	500mL
	液体
	瓶装/500mL

	59
	乙醚
	200mL
	500mL
	液体
	瓶装/500mL

	60
	无水硫酸钠
	300g
	500g
	固体
	瓶装/500g

	61
	氨水
	5000mL
	1500mL
	液体
	瓶装/500mL

	62
	乙酸
	2500mL
	1000mL
	液体
	瓶装/500mL

	63
	溴酸钾
	20g
	100g
	固体
	瓶装/100g

	64
	无水碳酸钠
	50g
	100g
	液体
	瓶装/100g

	65
	硫酸
	5500mL
	1L
	液体
	瓶装/500mL

	66
	溴酸钾
	20g
	100g
	固体
	瓶装/100g

	67
	硫代硫酸钠
	10g
	10g
	固体
	瓶装10g

	68
	无水硫酸铜
	300g
	500g
	固体
	瓶装/500g

	69
	碳酸氢钠
	2300g
	500g
	固体
	瓶装/500g

	70
	磷酸
	300mL
	500mL
	液体
	瓶装/500mL

	71
	碳酸钾
	200mL
	500mL
	液体
	瓶装/500mL

	72
	硅藻土
	300mL
	500mL
	液体
	瓶装/500mL

	73
	甲苯
	200mL
	500mL
	液体
	瓶装/500mL

	74
	石油醚
	13L
	2L
	液体
	瓶装/500mL


表2-5  项目主要能源消耗一览表
	序号
	主要成分
	年用量
	备注

	1
	自来水
	1597.5m3/a
	市政自来水管网

	2
	电
	2万kW·h
	市政电网


根据实验试剂有毒有害特性及使用情况，在此给出主要原辅材料理化性质，详见表2-6。
表2-6  项目主要原辅材料理化性质一览表
	名称
	理化性质

	二氯甲烷
	又称为二氯代烷，简称DCM，是一种无色、具有类似醚的刺激性气味的有机化合物，化学式为CH2Cl2。这种化合物是由甲烷（CH4）中两个氢原子被氯原子取代而成。微溶于水，溶于乙醇和乙醚，在通常的使用条件下是不可燃低沸点溶剂，其蒸气在高温空气中成为高浓度时，才会生成微弱燃烧的混合气体，常用来代替易燃的石油醚、乙醚等。具有良好的溶解性，被广泛应用于工业领域，如工业溶剂、中间体和冷却剂。在医药制备、实验室和制药工业中也有重要用途。

	盐酸
	分子式HCl，分子量36.46，CAS号7647-01-0；熔点-114.8℃，沸点108.6℃，相对密度（水=1）1.20；无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；与水混溶，溶于碱液；是一种无机强酸溶液，为重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。具有较强的腐蚀性。

	冰乙酸
	分子式CH3COOH，分子量60.05，CAS号64-19-7；也叫醋酸，为食醋内酸味及刺激性气味的来源。熔点16.6℃，沸点118.1℃，相对密度（水=1）1.05，无色透明液体，有刺激性酸臭，溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。用于制造醋酸盐、醋酸。易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

	硫酸
	分子式H2SO4，分子量98.04，CAS号7664-93-9；熔点10.5℃，沸点330℃，相对密度1.83（水=1），纯品为无色透明油状液体，无臭。与水混溶。是一种重要的工业原料，常用作化学试剂，也可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等。助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

	乙醚
	分子式C4H10O，分子量74.12，CAS号60-29-7；熔点-116.2℃，沸点34.6°C，相对密度（水=1）0.71，无色透明液体，有芳香气味，极易挥发；微溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂，用作溶剂，医药上用作麻醉剂。极度易燃，具刺激性。

	乙醇
	分子式C2H6O，分子量46.07，CAS号64-17-5；熔点-114.1℃，沸点为78.3℃，
相对密度（水=1）0.79，为无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；稳定性较好；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂。易燃液体，与空气混合形成爆炸性混合物。可燃性危险特性，遇明火、高温、氧化剂易燃，燃烧产生刺激烟雾。

	乙酸乙酯
	分子式C4H8O2，分子量88.10，CAS号141-78-6；熔点-83.6℃，沸点为77.2℃，
相对密度（水=1）0.90，无色澄清液体，有芳香气味，易挥发；微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂；用途很广。主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。易燃，具刺激性，具致敏性。

	石油醚
	主要为戊烷和己烷的混合物，CAS号8032-32-4，熔点＜-73℃，沸点40~80℃，相对密度（水=1）0.64~0.66；为无色透明液体，有煤油气味；不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。主要用作溶剂及油脂的抽提。
极度易燃，具强刺激性。

	甲醇
	分子CH3OH，分子量32.04，CAS号67-56-1；熔点-98℃，沸点64.7℃，相对密度（水=1）0.79，无色澄清液体，有刺激性气味。溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂；主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。易燃，具刺激性。

	正己烷
	分子C6H14，分子量86.17，CAS号110-54-3；熔点-95.6℃，沸点68.7℃，相对密度（水=1）0.66，无色液体，有微弱的特殊气味。不溶于水，溶于醇、乙醇等多数有机溶剂。用于有机合成，用作溶剂、化学试剂、涂料稀释剂、聚合反应的介质等。极度易燃，具刺激性。

	丙酮
	分子式C3H6O，分子量58.08，CAS号67-64-1；熔点-94.6℃，沸点56.5℃，相对密度（水=1）0.80，为无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发；与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂；是基本的有机原料和低沸点溶剂。极度易燃，具刺激。

	环己烷
	分子式C6H12，分子量84.16，CAS号110-82-7；熔点6.5℃，沸点80.7℃，相对密度（水=1）0.78，无色液体，有刺激性气味；不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂；用作一般溶剂、色谱分析标准物质及用于有机合成。极度易燃。

	异丙醇
	是一种有机化合物，化学式是C3H8O，是正丙醇的同分异构体，为无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，可溶于水，也可溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。异丙醇是重要的化工产品和原料，主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。

	乙腈
	乙腈，是一种有机化合物，化学式为CH3CN或C2H3N，为无色透明液体，有优良的溶剂性能，能溶解多种有机、无机和气体物质，与水和醇无限互溶。乙腈能发生典型的腈类反应，并被用于制备许多典型含氮化合物，是一个重要的有机中间体。

	氨水
	氨水为气体氨的水溶液，主要成分为NH3·H2O，即一水合氨，无色透明且具有刺激性臭味。氨水密度小于水，不稳定，易挥发，见光受热易分解。

	二硫化碳
	二硫化碳，是一种无机化合物，化学式为CS2，为无色液体，是一种常见的溶剂。实验室用的纯的二硫化碳有类似三氯甲烷的芳香甜味，但是通常不纯的工业品因为混有其他硫化物（如羰基硫等）而变为微黄色，并且有令人不愉快的烂萝卜味。它可溶解硫单质。二硫化碳用于制造人造丝、杀虫剂、促进剂等，也用作溶剂。

	甲苯
	甲苯，是一种有机化合物，化学式为C7H8，是一种无色、带特殊芳香味的易挥发液体，属芳香族碳氢化合物。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，不溶于水。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，混合物的体积浓度在较低范围时即可发生爆炸。低毒，半数致死量（大鼠，经口）5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性，有刺激性。


6、公用工程
（1）给排水
本项目用水主要为员工生活用水、地面清洁用水、实验试剂配制用水、实验器具清洗用水、喷淋塔补充水、纯水制备用水。其中，员工生活用水、地面清洁用水、纯水制备用水、喷淋塔补充水为新鲜水，实验试剂配制用水、实验器具清洗用水为纯水。
1）生活用水
建设单位原有劳动定员43人，搬迁后不新增人员，故本项目劳动定员为43人。根据《行业用水定额》（DB61/T 943-2020），取行政办公及科研院所用水定额中的先进值10m3/（人·a），则生活用水量为430m3/a（1.72m3/d）。废水产生系数按0.8计算，废水产生量为1.376m3/d，344m3/a。
2）地面清洁用水
实验室室内地面每日进行清扫和拖地，采用自来水。根据建设单位提供资料，用水量约为1m3/d，250m3/a，废水产生系数按0.8计算，废水产生量为0.8m3/d，200m3/a。
3）实验试剂配制用水
实验室检测过程中需进行溶液配制、稀释以及检测工作。根据建设单位提供资料，检测用水量为0.002m3/d（0.5m3/a），采用纯水。废液产生量按照用水量的80%计算，则实验废液产生量为0.0016m3/d（0.4m3/a），属危险废物，集中收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位回收处置。
4）实验室器具清洗用水
实验室清洗用水主要用于实验器材的清洗。根据建设单位提供资料，用水量为2.5m3/d（625m3/a），清洗用水主要使用纯水，为实验室纯水制备水；实验器具清洗废水产生量按照用水量的90%计算，则产生量为2.25m3/d（562.5m3/a）。
5）喷淋塔补充水
项目固废前处理产生的无机酸性废气（硫酸雾、氯化氢）采用喷淋塔装置进行处理，喷淋塔运行过程中水量会有损耗，且喷淋塔需定期更换水，因此，喷淋塔用水需定期补充。根据建设单位提供资料，则本项目喷淋塔补充水量为24m3/a（折合为0.096m3/d）；喷淋塔运行一段时间需定期排水，平均每两个月更换一次。根据建设单位提供数据，喷淋塔排水量为3.5m3/a（折合为0.014m3/d）。
6）纯水制备用水
本项目纯水机采用离子交换和反渗透原理，制备纯水的过程中会产生浓水，项目所需纯水为2.502m3/d，纯水机浓水产生率为30%，因此纯水制备过程中新鲜水用量约为3.574m3/d，则产生浓排水为1.072m3/d。
7）水样废水
本项目实验室进行水样监测过程中，外部采样水样取水量为0.002m3/d（0.5m3/a），其中清洁水样如地下水、饮用水等水量为0.001m3/d（0.25m3/a），剩余涉及危险样品水样（0.001m3/d、0.25m3/a）暂存于危废贮存库，交由有资质单位回收处置。
项目实验器具清洗废水、剩余一般水样、喷淋塔排水经实验室污水/废水综合处理设备处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（拖地废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。
项目用排水统计见表2-7，项目用排水平衡图见图2-1。
表2-7 项目用水量估算表    单位：m3/d
	名称
	新鲜水
	纯水量
	损失量
	排放量
	备注

	生活用水
	1.72
	0
	0.344
	1.376
	排入园区化粪池

	地面清洁用水
	1.0
	0
	0.2
	0.8
	排入园区化粪池

	纯水制备
	浓水
	3.574
	0
	0
	1.072
	排入园区化粪池

	
	试剂配制用水
	
	0.002
	0.0004
	0.0016（实验废液）
	作为危险废物

	
	实验器具清洗用水
	
	2.5
	0.25
	2.25
	经实验室污水/废水综合处理设备处理后排入园区化粪池

	喷淋塔用水
	0.096
	0
	0.082
	0.014
	

	采样外来水样
	0
	0
	0
	0.001（一般水样）
	

	
	
	
	
	0.001（危险水样）
	作为危险废物

	合计
	6.39
	2.502
	0.8764
	5.513
	其中5.513m3/d排入园区化粪池，0.0026m3/d作为危险废物




图2-1  项目水平衡图（单位：m3/d）
（2）供电
项目供电来源市政供电，年用电量2万kW·h。
（3）采暖及制冷
项目采暖制冷均采用空调。
7、劳动定员和工作制度
（1）劳动定员
本项目不含食宿，劳动定员43人。
（2）工作制度
本项目全年工作250d，每日8h，一班制。
8、平面布置
本项目位于陕西省西咸新区沣西新城联动U谷5号楼，租赁陕西尚绿高科环境科技有限公司三、四层。项目主要分为实验区和办公区。其中，办公区主要位于三层东南侧；实验区分别位于三层和四层。其中三层主要设置接样办公室、水样品室、水留样室、职业气体样品室、环境气体样品室、离子色谱室、液相色谱室、制水间、紫外室、红外室、高温室、恒温恒湿室、天平室、危化品室、试剂室、标品室、原子荧光室、原子吸收室、火焰光度室、理化室、无机前处理室、数据处理分析室、设备间、气瓶间、外检设备间等；四层主要设置土壤样品室、土壤分析样品室、土壤制样室、土壤晾晒室、土壤留存样品室、固废样品室、固废制样室、固废前处理室、固废晾晒室、固废留存样品室、固废分析样品室、αβ室、耗材间、档案室、天平室、药品柜、气质室、气相色谱室、嗅辨室、有机前处理室、微生物P2实验室、气瓶间等。实验区平面布置时按照《检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分：通用要求》（GB/T 32146.1-2015）及《检验检测实验室技术要求验收规范》（GB/T 37140-2018）要求，结合实验检验过程中产生的废气类型分区布置，便于废气收集，且废气排气筒远离周边敏感目标，整体采取隔声、吸音、防振等措施，布局较为合理。
项目功能区集中布置，有利于生产要求；办公区与实验区分离，可有效避免人流与物流相互交叉、往复和迂回，工艺流程顺捷，有效合理地利用建筑物。总图布置遵循现行的国家及行业标准中有关防火、防爆、安全卫生、环境保护等规范规定，布局合理。项目具体平面布置图见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：
1、施工期
本项目利用现有厂房，仅进行设备安装。施工过程中主要产生设备安装噪声、固废及施工人员生活污水。项目施工期较短，施工量较小，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。
2、 运营期
实验室主要进行水和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、生物等样本的检验检测，检测流程见图2-2；实验室检测过程总体分为有机检验、无机检验及固废制备，其中有机分析主要检测类别及分析过程见图2-3，无机分析检测类别及分析过程见图2-4，固废/土壤制备过程见图2-5，生物实验室检测类别及分析过程见图2-6。
（1）实验室研究分析



准备样品
样品前处理
检测分析
数据处理
编制报告
纯水设备
配制试剂
自来水
化学试剂
纯水
废试剂
浓水
实验废液
废试剂瓶
废气
废气、清洗废水、实验废液


图2-2  实验室检测流程及产污环节图
工艺流程主要为：
样品接收后存储于样品储存室，样品检验前需按照分析方法对样品进行不同的预处理操作，包括稳定、定容、过滤、分离、沉淀、消解、研磨筛分等前处理，经过前处理的待测样品采用化学分析法（滴定法、重量分析）、电化学分析法（电极法）、比色法、分光光度法（原子吸收分光光度法、紫外分光光度法）、气相色谱法（气相\气质色谱仪）、液相色谱法等方法进行检测，得出检测数据，并对数据进行处理，之后经三级审核签发，出具检测报告。检测过程中产生废气、废水（清洗废水）、固废（实验废液、剩余样品、废试剂瓶、过期试剂、废活性炭等）。
（2）有机检测（实验室四层）
废气处理装置
有机前处理
有机废气、
实验废液、清洗废水

挥发性有机物、半挥发性有机物、空气中的苯系物、总烃、非甲烷总烃、水中的有机氯农药、TOC等
噪声、废活性炭
仪器检测
数据处理


图2-3  有机检测工艺流程及产污环节图
工艺流程主要为：
有机检测过程在通风橱内或万向罩下进行，样品检验前需按照分析方法对样品进行不同的预处理操作，经过前处理的待测样品采用仪器检测，得出检测数据，并对数据进行处理。检测过程中产生废气（非甲烷总烃等）、废水（清洗废水）、固废（实验废液、剩余样品、废试剂瓶、过期试剂、废活性炭等）和噪声。
（3）无机检测（实验室三层）
废气处理装置
理化前处理
废气、实验废液、清洗废水

重金属元素
噪声、喷淋塔废水
仪器检测
数据处理

图2-4  无机检测工艺流程及产污环节图
工艺流程主要为：
无机检测过程在通风橱内或万向罩/吸风罩下进行，样品检验前需按照分析方法对样品进行不同的预处理操作，经过前处理的待测样品采用仪器检测，得出检测数据，并对数据进行处理。检测过程中产生废气、废水（清洗废水）、固废（实验废液、剩余样品、废试剂瓶、过期试剂等）和噪声。
（4）固废制备（实验室四层）
废气处理装置
固废前处理
剩余样品
固废样品
噪声、废活性炭
仪器检测
数据处理
废气

图2-5  固废制备工艺流程及产污环节图
工艺流程主要为：
固废样品制备主要是对样品进行研磨，由于样品主要为污油泥、残渣等样品，含水性较大，制备过程中废气主要为产品自带的异味，以非甲烷总烃表征。样品经研磨处理后再进行后续仪器检测，得出检测数据，并对数据进行处理。制备过程中产生废气（非甲烷总烃）、固废（剩余样品）和噪声。
（5）生物检测（实验室四层）
生物安全柜
仪器检测
样品
含菌废气
数据处理
剩余试样

图2-6  生物检测工艺流程及产污环节图
此外，实验过程中会产生废试剂瓶、废一般样品、剩余超标样品、过期试剂、废实验器材、废培养基、废包装材料，废气处理产生的废空气过滤器、废紫外灯管、废活性炭，纯水制备产生的废滤芯，职工生活产生的生活垃圾、生活废水。
3、产污环节
根据工艺流程可知，项目产污环节如表2-8所示。
表2-8    项目产污环节一览表
	类别
	产生环节
	污染因子

	废气
	有机检测（实验室四层）
	有机废气（非甲烷总烃、甲醛）

	
	无机检测（实验室三层）
	无机废气（氯化氢、硫酸雾）

	
	生物安全柜废气
（实验室三层）
	含菌废气

	
	固废制备（实验室四层）
	有机废气（以非甲烷总烃表征）

	废水
	实验器具清洗废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总氮

	
	水样废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总氮

	
	喷淋塔排污水
	PH、COD、SS

	
	拖地废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、TP

	
	纯水机产生浓水
	COD、溶解性总固体

	
	生活废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷

	噪声
	生产设备、环保设备运行
	Leq（A）

	固废
	办公生活
	生活垃圾

	
	检测工序
	实验废液

	
	检测样品
	剩余涉及危废的水样废水

	
	实验工序
	废试剂瓶、废一般样品、剩余超标样品、过期试剂、废实验器材、废培养基

	
	外购实验器具
	废包装材料

	
	纯水机
	废滤芯

	
	废气处理
	废空气过滤器、废紫外灯管、废活性炭




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为迁建项目，对原有项目实验室的检测设备、采样设备及环保设备（实验室污水/废水综合处理设备、废水收集桶、废气处理设施）进行整体搬迁，对现有危废贮存库进行清空后清理，场地污染物进行清理。项目搬迁后的建筑原为工业厂房，交还给建工科技创新基地园区。原有项目完成搬迁后，污染随之消失。
1、原有项目环保手续履行情况
原有项目2019年7月完成《陕西恒信环境检测技术有限公司实验室建设项目环境影响报告表》，2019年8月12日取得西安国家民用航天产业基地管理委员会行政审批服务局《关于陕西恒信环境检测技术有限公司实验室建设项目环境影响报告表》（西航天审批发【2019】11号）的批复。2019年8月开始建设，于2019年9月建成并试运行，2019年12月通过了废气、废水、噪声、固废的竣工环境保护验收；2025年3月完成《陕西恒信环境检测技术有限公司实验室扩建项目环境影响报告表》，2025年4月8日取得西安国家民用航天产业基地管理委员会行政审批服务局《关于陕西恒信环境检测技术有限公司实验室扩建项目环境影响报告表》（西航天审批发【2025】9号）的批复。陕西恒信检测有限公司于2025年6月25日完成了《陕西恒信检测有限公司突发环境事件应急预案》的修编及备案，备案号为610164-2025-009-L。2025年4月开始建设，于2025年8月建成并试运行，2025年12月通过了废气、废水、噪声、固废的竣工环境保护验收。企业各项环保手续齐全。
2、原有项目污染物排放情况
根据企业提供的2025年12月验收监测报告，原有项目污染情况及污染治理措施如下：
（1）废气
原有项目运营期产生的废气主要为实验过程中产生的实验废气。实验室三层涉及的项目主要污染物为有机废气和酸雾，实验室四层主要污染物为有机废气、生物安全柜废气（含菌废气）。项目实验室三层产生的废气经碱液喷淋塔处理达标后，最终经一根27米高排气筒（DA001）排放；实验室四层产生的废气经活性炭吸附处理达标后最终经一根27米高排气筒（DA002）排放。2025年9月29日和9月30日，陕西中天众信检测技术有限公司对原有项目实验废气进行了监测，三层实验废气排放口（DA001）非甲烷总烃实测浓度范围为4.27~4.58mg/m3，排放速率范围为2.03×10-2~2.27×10-2kg/h；氯化氢实测浓度范围为1.17~1.26mg/m3，排放速率范围为5.81×10-3~6.15×10-3kg/h；硫酸雾实测浓度范围为0.34~0.38mg/m3，排放速率范围为1.66×10-3~1.79×10-3kg/h；三层实验废气排放口（DA001）非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。四层实验废气排放口（DA002）非甲烷总烃实测浓度范围为3.84~5.51mg/m3，排放速率范围为1.41×10-2~1.96×10-2kg/h，综上可知：四层实验废气排放口（DA002）非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。项目厂界下风向无组织氯化氢浓度范围为0.035~0.04mg/m3，最大值为0.04mg/m3，参照点氯化氢浓度范围为0.029～0.031mg/m3；项目厂界下风向无组织硫酸雾浓度范围为0.005Lmg/m3，最大值为0.005Lmg/m3，参照点硫酸雾浓度范围为0.005Lmg/m3；项目厂界下风向无组织非甲烷总烃浓度范围为0.99~2.03mg/m3，最大值为2.03mg/m3，参照点非甲烷总烃浓度范围为0.3～0.83mg/m3。原有项目厂界无组织废气氯化氢、硫酸雾和非甲烷总烃监测结果可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织废气非甲烷总烃监测结果可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值。
（2）废水
生活废水排入园区化粪池。
实验室废水主要为实验器具清洗废水、地面拖洗废水、水样废水、制备纯水产生浓水、喷淋塔废水。实验室清洗废水与喷淋塔废水、水样废水排入实验室三层水样间实验室污水/废水综合处理设备加入酸碱调节pH值后与纯水制备产生的浓水、拖地废水、生活废水一起排入园区污水管网，依托建工科技创新基地化粪池及已建污水处理站处理，经市政污水管网排入西安市第九污水处理厂。
（3）噪声
原有项目噪声源主要为实验室检测设备和废气处理设备噪声。原有工程在设备选型上选用低噪声设备，同时采用隔声减振、厂房屏蔽、绿化降噪等措施，减轻对周围环境的影响。根据2025年9月29日-30日对厂界昼间噪声的监测，项目厂界各监测点昼间噪声范围在52~57dB（A），项目厂界各监测点昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求；原有项目地东侧幸福SOHO（12#楼）昼间噪声监测结果符合GB 3096-2008《声环境质量标准》表1中2类的限值要求。
（4）固废
项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。
生活垃圾由垃圾桶分类收集后，环卫部门定期清运。
超纯水机使用的滤芯约6个月更换一次，由超纯水机厂家更换后带走处置；废包装收集后外售相关单位回收利用；剩余一般样品作为一般固废处置；微生物实验过程中产生的废培养基使用高压蒸汽灭菌锅灭菌后作为一般废物处置；剩余超标样品待出具检测报告后退回送检单位。
实验废液、废试剂瓶、过期试剂、废实验器材、废活性炭分类收集置于危废贮存库，定期交陕西荣元再生能源发展有限公司处理。项目微生物实验室设置紫外线灯管每天定时进行杀菌消毒，紫外灯管按照使用寿命1000h进行更换，采用专用收集桶收集后贮存于危废贮存库，定期交由有资质单位陕西荣元再生能源发展有限公司处置。P2实验室空气过滤器采用密封桶分类收集在危废贮存库内，交由有资质单位陕西荣元再生能源发展有限公司处置。原有项目危废贮存库落实防风、防晒、防雨、防漏要求，地面钢筋混凝土硬化+铺设地砖，表面无裂缝，基本落实防渗、防腐要求。危险废物分类收集于专用容器后存于危废贮存库，包装容器分别贴有危废标识，液体危废底部设托盘满足采取的防风、防晒、防雨、防漏、防渗要求，同时建立危废管理台账，严格记录危废产生量、转移量。危废存储基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。
3、现有项目环保问题
原有项目历年监测符合相关要求，根据现场踏勘，无相关环保问题。
4、与本项目有关的原有污染情况
本项目租赁标准化厂房进行建设，厂房为首次出租且目前空置，不存在与项目有关的原有环境污染问题。


[bookmark: _Toc23157]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气
（1）基本污染物
本项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准。本次区域环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅办公室2026年2月3日发布的《2025年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，项目所在区域西咸新区环境质量现状见表3-1。
表3-1  基本污染物环境质量现状
	监测
点位
	污染物
	年评价指标
	评价标准（µg/m3）
	现状浓度（µg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	西咸新区
	SO2
	年平均质量浓度
	60
	5
	8.3 
	达标

	
	NO2
	年平均质量浓度
	40
	28
	70.0 
	达标

	
	PM10
	年平均质量浓度
	60
	65
	108.3 
	超标

	
	PM2.5
	年平均质量浓度
	30
	38.8
	129.3 
	超标

	
	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	4000
	1000
	25.0 
	达标

	
	O3
	第90百分位数8h平均质量浓度
	160
	154
	96.3 
	达标


根据表3-1可知，项目所在区域NO2、SO2年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均浓度、O3日第90百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准，PM10和PM2.5年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准。
（2）其他污染物
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域环境质量现状“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。
根据生态环境部环境工程评估中心《建设项目环境影响报告表》内容格式及编制技术指南常见问题解答第九条“对《环境空气质量标准》（GB3095）和项目所在地的环境空气质量标准之外的特征污染物无需提供现状监测数据，但应提出对应的污染防治措施”。本项目特征污染物为挥发性有机物（非甲烷总烃、甲醛）和酸雾（硫酸雾、氯化氢），《环境空气质量标准》（GB3095）和地方环境空气质量标准中无挥发性有机物（非甲烷总烃、甲醛）和酸雾（硫酸雾、氯化氢）的标准限值要求，本次未开展现状监测。
2、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（2021年版）所述：“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据现场调查，本项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量监测。
3、生态环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类》（2021年版）所述，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目租赁联东U谷沣西科技创新谷一期5号楼，目前已建设完成，占地范围内无自然保护区、风景名胜区、文化和自然遗产地等生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
4、地下水、土壤环境质量现状
本项目实验室、危废贮存库采取分区防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。因此本次评价不对地下水、土壤环境进行现状调查。

	环境保护目标
	本项目位于陕西省西咸新区沣西新城钓台街道联东U谷一期5号楼三层、四层。根据现场踏勘，项目周边50m范围内无声环境敏感目标；厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目用地范围内无生态环境保护目标。具体环境保护目标见下表。
表3-2  主要环境保护目标一览表
	环境要素
	坐标/°
	保护对象
	环境功能区
	相对厂址
方位
	相对厂界
距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	环境空气
	108.6921
	34.2874
	西张二村
	二类区
	南
	98

	
	108.6923
	34.2854
	西张二村小学
	
	南
	315

	
	108.6930
	34.2852
	育红幼儿园
	
	南
	362

	
	108.6937
	34.2843
	钓台中学
	
	东南
	494




	污染物排放控制标准
	1、废气
本项目运营期非甲烷总烃、甲醛、硫酸雾、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，厂区内有机废气（非甲烷总烃）无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1特别排放限值。
表3-3  运营期废气排放标准限值一览表
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	
	
	排放高度（m）
	排放速率
（kg/h）
	

	非甲烷总烃
	120
	23
	13.9
	4.0

	甲醛
	25
	
	0.3605
	0.2

	硫酸雾
	45
	
	2.23
	1.2

	氯化氢
	100
	
	0.3605
	0.2

	非甲烷总烃
	1h 平均浓度值
	/
	/
	6

	
	任意一次
浓度值
	/
	/
	20

	注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。7.3 若某排气筒的高度处于本标准列出的两个值之间，其执行的最高允许排放速率以内插法计算。由于排气筒未高于周边建筑5m，则非甲烷总烃、甲醛、硫酸雾、氯化氢采用内插法计算；排放速率再严格50%执行。


2、废水
本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。
表3-4  运营期废水污染物排放标准
	排放
标准
	标准限值（mg/L）

	
	pH
（无量纲）
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	溶解性总固体

	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	/
	/
	/
	/

	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
B级标准
	6.5~9.5
	500
	350
	400
	45
	70
	8
	1500

	本项目执行
	6～9
	500
	300
	400
	45
	70
	8
	1500


3、噪声
[bookmark: OLE_LINK2]施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；根据《西咸新区声环境功能区划方案》，项目所在地属于沣西新城信息产业园片区（西北），位于3类声环境功能区，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表3-5  噪声排放标准   单位：dB（A）
	执行标准
	昼间
	夜间

	《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)
	70
	55

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区
	65
	55


4、固废
一般固废贮存过程应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中有关要求。

	总量控制指标
	[bookmark: OLE_LINK1]



根据国家“十五五”生态环境保护规划相关编制要求，“十五五”期间主 要污染物总量控制因子为：COD、总磷、NOx、VOCS。
本项目污染物排放量：COD：0.318t/a、总磷：0.004t/a；VOCS：0.0222t/a。









[bookmark: _Toc4888]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租用联东U谷沣西科技创新谷一期5号楼三层、四层，已完成基础装修，本项目施工期仅进行设备安装。项目施工期主要污染物有废水（施工人员生活污水）、噪声（设备安装噪声）、固体废物（施工人员生活垃圾、废包装物）等。
1、施工期废水环境保护措施
本项目在现有5号楼内施工，施工人员生活污水依托园区现有生活设施。
2、施工期噪声环境保护措施
施工期主要为设备安装调试过程产生的偶发性噪声，施工期间采用科学合理的措施对设备进行安装调控，可有效减少偶发性噪声。为减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施：
（1）合理安排施工方式，控制噪声环境污染；
（2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；
（3）施工尽量采用噪声较低的施工设备，并加强维修保养。采取有效的隔声、减振等措施，降低噪声级；
（4）严格控制时间，夜间（22:00~06:00）禁止施工，防止影响周边居民企业的正常生活。
采取上述措施后，项目施工噪声可得到有效控制，对周围声环境的影响较小。
3、施工期固废环境保护措施
本项目施工期固体废物主要为设备安装产生的废包装材料及施工人员生活垃圾。施工期设备安装产生的废包装材料外售综合利用，不随意丢弃；施工人员生活垃圾定点收集后，定期交由当地环卫部门进行处置。由于项目施工周期较短，故在采取措施的情况下，项目施工期对周围环境影响较小。





	运营期环境影响和保护措施
	1、废气
实验过程产生的实验废气，主要为化验、配制溶液、样品预处理消解、测定等过程产生的少量废气，实验室三层主要污染物为无机废气（氯化氢、硫酸雾），实验室四层主要污染物为有机废气（非甲烷总烃、甲醛）、生物安全柜废气（含菌废气）。
（1）污染物产排情况
本项目运营期实验室化验、配制溶液时产生极少量废气，由于实验类型的不同，根据样品前处理工艺的差别，废气污染物主要分为有机废气、无机废气。本项目三层共设16个通风橱、6个万向罩，无机废气主要为氯化氢、硫酸雾。本项目四层共设10个通风橱、14个万向罩、1个有机试剂柜集气管道，有机废气主要为非甲烷总烃、甲醛等挥发性有机物。
有机废气：项目检测实验使用乙醚、乙醇、乙酸乙酯、甲醛、甲醇、甲苯等有机溶剂，有机溶剂挥发产生有机废气。检测实验样品预处理、检测等有机废气产生工序均在通风橱内进行。检测试验有机溶剂使用情况详见表4-1，项目使用的有机溶剂种类较多，每种有机溶剂用量较少，以非甲烷总烃计。本次仅分析非甲烷总烃、甲醛。根据《实验室挥发性有机物污染防治技术指南编制说明》（2019 年北京市环境保护科学研究院）中经验系数以及原有项目运行经验数据可知，有机废气产生量按有机溶剂用量的30%计算。实验室工作时间为250d/a，主要产生废气的配料、消解等检测工序时间约为3h/d，年运行750h。
表4-1   有机溶剂使用情况一览表
	序号
	名称
	年用量
	密度g/cm3
	年用量t/a

	1
	四氯化碳
	20000mL
	1.584
	0.0317

	2
	甲醛
	1500mL
	1.083
	0.0016

	3
	丙三醇
	1000g
	/
	0.001

	4
	冰乙酸
	600g
	/
	0.0006

	5
	二硫化碳
	3500mL
	1.256
	0.0044

	6
	乙醇
	1500mL
	0.787
	0.0012

	7
	甲醇
	21600mL
	0.791
	0.0171

	10
	乙腈
	30000mL
	0.786
	0.0236

	11
	二氯甲烷
	5000mL
	1.327
	0.0066

	12
	乙酸乙酯
	2000mL
	0.894
	0.0018

	13
	正己烷
	5000mL
	0.655
	0.0033

	14
	丙酮
	3000mL
	0.791
	0.0024

	15
	异丙醇
	100mL
	0.785
	0.0001

	16
	环己烷
	500mL
	0.774
	0.0004

	17
	乙醚
	200mL
	0.713
	0.0001

	18
	乙酸
	2500mL
	1.049
	0.0026

	19
	甲苯
	200mL
	0.866
	0.00017

	/
	总计
	/
	/
	0.09867


无机废气：项目无机检测试验使用盐酸、硫酸进行预处理，盐酸挥发产生氯化氢，硫酸挥发产生硫酸雾。主要是进行配制不同浓度的试剂等，由于无本项目相关源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范，故产生的酸雾参考《环境统计手册》第72页中废气排放情况，使用下述经验公式计算瓶口污染物的产生情况：
GZ=M（0.000352+0.000786V）P·F
式中：Gz——液体的蒸发量，kg/h； 
M——液体的分子量；
V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），V取0.5；
P——相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg，当液体浓度（重量）低于百分之十时，可用水溶液的饱和蒸汽压代替。
F——液体蒸发面的表面积，参照500mL试剂瓶瓶身表面积（半径5cm）计算，最大约0.00785m2；
项目年工作250天，使用无机试剂的时间约为3h/d，排放时间按照750h/a核算，试剂配制均为常温下进行。
表4-2 实验室无机废气产生源强及参数统计
	物质
	污染物
	分子量M
	空气流速V
（m/s）
	蒸汽分压力P
（mmHg）
	蒸发表面积F
（m2）
	蒸发量GZ
（kg/h）
	年产生量（t/a）

	盐酸
	氯化氢
	36.5
	0.5
	1.02
	0.00785
	0.00021773
	0.00016

	硫酸
	硫酸雾
	98
	0.5
	0.59
	0.00785
	0.000338146
	0.00025


表4-3   项目废气产生情况汇总表
	产污环节
	污染物种类
	污染物产生量t/a

	实验室三层
实验环节
	甲醛
	0.00048

	
	非甲烷总烃
	0.029601

	实验室四层
实验环节
	氯化氢
	0.00016 

	
	硫酸雾
	0.00025 


项目实验室三层产生的主要污染物为无机废气，经碱液喷淋塔处理达标后，经23米高排气筒（DA001）排放；实验室四层产生的主要污染物为有机废气，经活性炭吸附处理达标后经23米高排气筒（DA002）排放。根据原有项目运行经验数据可知，废气收集率按50%计，活性炭对有机废气的去除效率约为50%，喷淋塔对酸雾的去除效率约为60%。
表4-4   项目废气产排情况汇总表
	环节
	污染物
	产生情况
	处理
措施
	排放情况

	
	
	产生量
t/a
	速率
kg/h
	浓度mg/m3
	
	形式
	排放量
t/a
	速率kg/h
	浓度mg/m3

	三层实验室
	氯化氢
	0.00008 
	0.00011 
	0.01067 
	碱液喷淋塔10000
m3/h
	有组织
	0.00003 
	0.00004 
	0.00427 

	
	硫酸雾
	0.00013 
	0.00017 
	0.01667 
	
	有组织
	0.00005 
	0.00007 
	0.00667 

	四层实验室
	甲醛
	0.00024 
	0.00032 
	0.03200 
	活性
炭
10000
m3/h
	有组织
	0.00012 
	0.00016 
	0.01600 

	
	非甲烷总烃
	0.01480 
	0.01973 
	1.97340 
	
	有组织
	0.00740 
	0.00987 
	0.98670 

	厂界无组织排放
	甲醛
	0.00024 
	0.00032 
	/
	/
	无组织
	0.00024 
	0.00032 
	/

	
	非甲烷总烃
	0.01480 
	0.01973 
	/
	/
	无组织
	0.01480 
	0.01973 
	/

	
	氯化氢
	0.00008 
	0.00011 
	/
	/
	无组织
	0.00008 
	0.00011 
	/

	
	硫酸雾
	0.00013 
	0.00017 
	/
	/
	无组织
	0.00013 
	0.00017 
	/

	合计
	甲醛
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00036 
	/
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	/
	/
	0.02220 
	/
	/

	
	氯化氢
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00011 
	/
	/

	
	硫酸雾
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00018 
	/
	/


本项目运营期有组织排放的非甲烷总烃、甲醛、硫酸雾、氯化氢排放速率、排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值要求。本项目周边最近的敏感点位于项目南侧98m处的西张二村，位于本项目常年主导风向侧风向，本项目排放的废气对周围环境影响较小。
生物安全柜废气（含菌废气）：实验室四层建设P2生物检测实验室。生物实验过程中不使用挥发性试剂，项目来样均无危害无感染性，常温实验不会产生废气，运营期产生的废气主要为生物安全柜废气（含菌废气），项目生物安全柜进行细胞扩增时，使样品中少量含菌微生物以气体溶胶状态散逸在生物安全柜区域内（含菌废气）。由于生物安全柜内环境呈负压状态，含菌气体不会排放到实验室空气中，且项目每次使用的试剂量及样本较少，操作时间短，为间断式，气体挥发量有限，同时生物安全柜自带高效过滤网结构，含菌废气经空气过滤器处理后基本无菌，生物安全柜排风管道与排风换气系统连接至窗口排风扇，直接排入室外，故本次评价不对实验室废气进行定量分析。本项目空气过滤器定期更换。
（2）排放形式、治理设施
项目无机前处理过程中产生的硫酸雾、氯化氢经碱液喷淋塔装置处理；有机前处理及实验检测过程中产生的有机废气经活性炭吸附装置处理。
①废气收集措施可行性分析
项目采用通风橱、万向罩对实验检测过程产生的废气进行收集，且敞开面控制风速不小于0.5m/s，综合废气收集效率按50%计。
②有机废气治理措施可行性分析
活性炭吸附是处理有机废气最常用的净化设备，活性炭是一种多孔性的含炭物质，具有高度发达的孔隙构造，比表面积大，能与气体充分接触，活性炭孔壁上的大量的分子可产生强大引力，将有害杂质吸引到孔径中，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能。有机废气由风机提供动力，正压或负压进入箱体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此，当此固体表面与气体接触时就能吸引气体分子，使其凝聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，净化气体高空达标排放。
项目活性炭吸附主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂活性炭，借由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。采用活性炭吸附法处理有机溶剂废气，方法成熟，国内外许多企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低。本项目使用的活性炭为蜂窝状活性炭，与普通活性炭相比具有比表面积大、吸附率高等优点，对于废气具有较好的吸附效果，要求碘吸附值大于600mg/g，提高活性炭吸附效果。因《排放源统计调查产排污核算方法与系数手册》中无对应的实验室行业，活性炭吸附对挥发性有机物的处理效率参照“橡胶制品行业”，活性炭吸附对挥发性有机物处理效率为50%，因此本项目活性炭对有机废气的去除效率按50%计。
③无机酸性废气治理措施可行性分析
碱液喷淋塔是硫酸、硝酸、盐酸等生产和使用过程中产生酸性气体的常用废气处理设备，酸雾废气在风机引力下由通风橱/万向罩收集，经管道再进入喷淋塔，酸雾气体经冲击水浴后，自下而上穿过填料层循环吸收；液体通过喷淋分布均匀地喷在填料层中，沿填料层表面向下流动进入循环水箱，由于上升废气气体和下降吸收液在填料中不断接触，酸性气体便被水捕集，酸雾经离心或过滤脱离，因重力经塔壁流入循环池，经净化后气体完全能达标排放，废水在喷淋塔中循环使用，定期清理。采用氢氧化钠碱液进行喷淋，喷淋液pH维持在9~11。因《排放源统计调查产排污核算方法与系数手册》中无对应的实验室行业，考虑到本项目酸性废气为混合酸性废气，因此本次评价硫酸雾、氯化氢的处理效率以60%计。
（3）排气筒设置合理性分析
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求：新污染源的排气筒一般不应低于15m，排气筒高度应高于周围200m范围内建筑物5m以上，不能达到该要求的，应按其高度对应的表列排放速率严格50%执行。
根据现场调查，本项目200m范围内的最高建筑物为园区2#厂房，高度约40m。本项目楼顶约20米，本项目设置23m排气筒，高于楼顶3m，排气筒高度满足不应低于15m要求。本项目排气筒未高出周围200m范围内建筑物5m以上要求，污染物排放速率严格50%执行。
（4）排放口基本情况
表4-5  排放口基本情况一览表
	产排污环节
	污染物种类
	排放形式
	排放口基本情况

	
	
	
	高度（m）
	排气筒内径（m）
	温度（℃）
	编号及名称
	类型
	地理坐标

	三楼实验过程
	氯化氢、
硫酸雾
	有组织
	23
	0.6
	20
	DA001
	一般排放口
	E108°41′17.21″，
N34°17′23.56″

	四楼实验过程
	非甲烷总烃、甲醛
	有组织
	23
	0.7
	20
	DA002
	一般排放口
	E108°41′17.30″，
N34°17′23.36″


（5）非正常工况影响分析
非正常排放是指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气处理设施失效，造成排气筒废气中废气污染物未经处理直接排放。
表4-6  污染源非正常排放量核算表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放量/（kg/a）
	非正常排放浓度/（mg/m3）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对
措施

	三层实验过程
	废气处理设施故障、处理效率0%
	氯化氢
	0.00011 
	0.01067 
	1
	1
	加强维护，选用可靠设备，废气日常监测与记录，加强管理

	
	
	硫酸雾
	0.00017 
	0.01667 
	1
	1
	

	四层实验过程
	
	甲醛
	0.00032 
	0.03200 
	1
	1
	

	
	
	非甲烷总烃
	0.01973 
	1.97340 
	1
	1
	


由上表可知，项目实验室有机废气及无机废气产生浓度、产生速率较小，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关浓度限值，因此，非正常工况时项目不会出现废气超标排放的情况。
企业目前已有较为完善的环境管理机构和环境管理制度，环境管理工作由总经理作为总负责，环境主管分管环保，负责项目环保设施运行、例行监测、环境污染事故处理及配合当地环保部门环保执法等工作；同时企业已设置环保设施齐备，环境管理档案分类分年度装订，资料和台账完善整齐，污染物处理装置日常运行状况和监测记录连续、完整，指标符合环境管理要求。本次搬迁项目建成后纳入该体系进行管理。
建设单位在该制度中应特别注意以下几点：
①由专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；
②定期更换填料及对喷淋塔排水，确保废气污染物达标排放；
③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理能力和处理容量。
（6）监测计划
参考《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）相关要求，提出企业废气自行监测计划，详见表4-7。
表4-7  项目运营期废气监测计划一览表
	排放形式
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	有组织
	排气筒出口（DA001）
	氯化氢、硫酸雾
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	排气筒出口（DA002）
	非甲烷总烃、甲醛
	1次/年
	

	无组织
	周界外
	非甲烷总烃、甲醛、
硫酸雾、氯化氢
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	厂房外
	非甲烷总烃
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1


2、废水
（1）废水产排污环节、污染物种类、污染物产生量、排放量和浓度
[bookmark: _Hlk67650488]项目实验器具清洗废水（562.5m3/a）、剩余一般水样（0.25m3/a）、喷淋塔排水（3.5m3/a）经实验室污水/废水综合处理设备处理后排入园区化粪池；生活污水（344m3/a）和拖地废水（200m3/a）、超纯水制备排放浓水（268m3/a）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。
园区1号楼西侧设置1座化粪池，容积75m3。本项目废水处理后进入园区化粪池，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排入市政污水管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂集中处理。
陕西恒信检测有限公司实验室原有项目未对水质进行监测，不具备污染源源强核算中实测法的引用条件，故本项目采用类比法、系数法进行源强核算。本次迁建项目实验废水污染物源强类比《陕西昌泽环保科技有限公司综合检验检测服务中心项目竣工环境影响验收监测报告》（类比可行性分析：类比项目主要进行环境污染物检验检测，建设项目行业类别相同，均为实验室；实验流程相近，均为样品预处理、检测等；实验所用试剂相近，均包括盐酸、硫酸、乙醇、四氯化碳、硝酸、甲醇等；生产废水水质相近，主要为清洗废水、水样废水、喷淋塔废水等；具有可类比性。该项目2021年3月27日至28日对污水处理装置出口水质进行监测，编制了竣工环境保护验收监测报告），项目废水污染物浓度为pH6.74~7.14、COD200mg/L、BOD5 75mg/L、SS15mg/L、氨氮16mg/L、总磷2.5mg/L、总氮22mg/L。超纯水制备浓水中TDS产生浓度根据建设单位提供数据。
根据《生活污染源产排污系数手册》主要污染物及浓度为COD460mg/L、氨氮52.2mg/L、TP5.12mg/L、TN71.2mg/L。BOD5、SS类比同类生活污水取值分别为200mg/L、300mg/L。拖地废水参照生活污水产生浓度。
本项目废水污染物产排情况见表4-8。
表4-8 项目废水各污染物产排情况一览表
	单体
指标
	水质指标

	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN
	TDS

	实验器具清洗废水、喷淋塔排水、剩余一般水样（566.25
m3/a）
	治理工艺
	实验室污水/废水综合处理设备

	
	实验室污水/废水综合处理设备出口排放浓度（mg/L）
	200
	75
	15
	16
	2.5
	22
	/

	
	排放量（m3/a）
	0.113 
	0.042 
	0.008 
	0.009 
	0.001 
	0.012 
	/

	生活污水、拖地废水（544m3/a）
	产生浓度（mg/L）
	460
	200
	300
	52.2
	5.12
	71.2
	/

	
	产生量（m3/a）
	0.250 
	0.109 
	0.163 
	0.028 
	0.003 
	0.039 
	/

	超纯水制备排放浓水（268m3/a）
	产生浓度（mg/L）
	40
	/
	/
	/
	/
	/
	1300

	
	产生量（m3/a）
	0.0107
	/
	/
	/
	/
	/
	0.3484

	治理工艺
	园区化粪池

	综合废水（1378.25
m3/a）
	治理效率（%）
	15
	20
	50
	0
	0
	0
	0

	
	排放浓度（mg/L）
	230.78 
	87.80 
	62.29 
	27.18 
	3.05 
	37.14 
	252.78 

	
	排放量（m3/a）
	0.318 
	0.121 
	0.086 
	0.037 
	0.004 
	0.051 
	0.348 

	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准
	500
	300
	400
	45
	8
	70
	1500


（2）实验室污水/废水综合处理设备、污水处理厂依托可行性分析
①实验室污水/废水综合处理设备
项目三楼设置1间污水处理间，放置实验室污水/废水综合处理设备（酸碱中和，3t/d）。本项目实验器具清洗废水、喷淋塔排水、剩余一般水样产生量2.265m3/d，经实验室污水/废水综合处理设备处理后排入园区化粪池。实验清洗废水、剩余一般水样和喷淋塔排水中污染物浓度较低，主要是避免pH值不达标，因此，实验室污水/废水综合处理设备采用酸碱中和处理工艺可行。实验室污水/废水综合处理设备处理规模3t/d，处理规模可行。
②依托园区化粪池可行性
本项目实验器具清洗废水、剩余一般水样和喷淋塔排水经实验室污水/废水综合处理设备处理后，同生活污水和其他废水（拖地废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池进一步处理。项目综合废水排放量为5.513m3/d，园区已建化粪池，容积为75m3。本项目产生量较小，占现有化粪池份额较小，依托现有化粪池可满足本项目需求。
根据计算可知，本项目综合废水经园区化粪池处理后废水能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准要求。同时项目废水昼间排放比较稳定，符合化粪池收水指标，不会造成冲击，依托可行。
③依托污水处理厂可行性
项目废水经园区化粪池处理后经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂进一步处理。沣西新城渭河污水处理厂位于陕西省西咸新区沣西新城天元路与便门桥南路十字的东南角，项目总用地面积60000m2（折合90亩），设计处理规模6万m3/d，分两期建设，目前仅建设一期，一期处理规模为3×104m3/d，处理工艺：“粗细格栅+初沉+膜格栅+A2/O+MBR+臭氧接触氧化+消毒”，经处理后排入新河。污水处理厂服务范围为西宝高速北线与西宝高速南线之间，秦皇南路以西至渭河的围合区域及西部组团，服务区城市建设用地约17.36km2。
本项目位于沣西新城渭河污水处理厂的收水范围内，目前市政污水管网已铺设到位，项目污水经处理后水质满足排放标准要求，本项目废水的排放量为5.513m3/d，项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，对污水处理厂的冲击负荷较小，且废水水质简单，废水可生化降解性较好，故依托沣西新城渭河污水处理厂处理可行。
（4）监测要求
参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，提出企业废水自行监测计划，详见表4-9。
表4-9  项目运营期废水监测计划一览表
	监测位置
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	实验室污水/废水综合处理设备出口
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN
	1次/年
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准


3、噪声
（1）主要噪声源
本项目运营期实验设备全部位于室内，且源强较小，经减振以及墙体隔声后对周围环境的影响较小。项目噪声影响主要是废气处理设施风机、中央空调外机。企业选用低噪声设备，设减振基座、软连接等措施，可将噪声源强降低约20dB(A)。
表4-10  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置（m）
	声源源强
	声源控制措施
	运行
时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	

	1
	风机1
	41.09
	9.59
	21
	85
	低噪声设备、基础减振、软连接
	昼间

	2
	风机2
	41.38
	4.23
	21
	85
	
	

	3
	中央空调外机
	24.57
	5.68
	21
	80
	
	

	注：表中坐标以项目所在5号楼西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。


（2）厂界达标情况
a.预测模式
采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑几何发散、空气吸收衰减、地面附加衰减、障碍物屏蔽等引起的衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。
①室外声源
预测因子：选取等效连续A声级作为预测因子。
预测点位：本项目厂界为其所在的5号楼东、南、西、北侧场界，预测点为东、南、西、北厂界外1m。
预测模式：根据声环境评价导则的要求，选用预测模式；考虑到噪声预测点位均在场界处，到噪声源有一定的距离，所以可以按点源衰减模式进行预测。此外声波在传播过程中受到厂内建筑物的屏障和遮挡，所以确定单个设备的噪声预测模式为：


式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；
DC－指向性校正，描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv－几何发散引起的衰减，dB；
Aatm－大气吸收引起的衰减，dB；
Agr－地面效应引起的衰减，dB；
Abar－障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc－其他多方面效应引起的衰减，dB；
无指向性点声源几何发散衰减基本公式为：


式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
②计算预测点的总声压级贡献值：


式中：Leqg－建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T－用于计算等效声级的时间，s；
N－室外声源个数；
ti－在T时间内i声源工作时间，s；
M－等效室外声源个数；
tj－在T时间内j声源工作时间，s。
b.预测结果
本项目夜间不检测，仅对昼间噪声贡献值进行预测。
表4-11 项目厂界预测结果一览表  单位：dB（A）
	预测点
	贡献值
	标准限值
	达标判定

	东厂界
	昼间
	53
	昼间≤65
	达标

	南厂界
	昼间
	52
	昼间≤65
	达标

	西厂界
	昼间
	48
	昼间≤65
	达标

	北厂界
	昼间
	52
	昼间≤65
	达标


从上表可以看出，本项目建成后项目东、南、西、北厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB（A））要求。
（3）措施要求
为减少噪声污染物排放，保障工作人员健康，环评提出以下措施：
①加强设备的维护保养，增强员工环保意识；
②风机等设备首先考虑采用独立基座并安装高效减振橡胶垫片；管道连接处采用软性材料连接，减少共振；
③在厂房总体布置上，考虑高噪声源的噪声排放，将高噪声设备集中布设在厂房内远离厂界的位置；
④露天放置的风机安装消声器，采取独立减振基座。
（4）监测要求
参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，提出企业噪声自行监测计划，详见表4-12。
表4-12  项目运营期噪声监测计划一览表
	类别
	监测因子
	监测点位
	监测频次
	控制标准

	噪声
	东、南、西、北厂界
	Leq[dB(A)]
	东、南、西、北厂界各设置1个监测点位
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准


4、固废
（1）固体废物产生环节、名称、属性
①生活垃圾
现有项目劳动定员为43人，搬迁后不新增劳动定员。根据建设单位提供资料，本项目生活垃圾产生量为5.3t/a，分类收集后由环卫部门统一清运。根据《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾属于SW62可回收物900-001-S62废纸和SW64其他垃圾900-099-S64。
②一般工业固体废物
a.废滤芯
项目超纯水机使用的滤芯约6个月更换一次，根据建设单位提供资料，则本项目废滤芯产生量为0.02t/a，由超纯水机厂家更换后带走处置。根据《固体废物分类与代码目录》，废滤芯属于SW59其他工业固体废物900-099-S59。
b.废包装
项目办公过程中产生的废包装盒、包装袋，根据建设单位提供现有项目废包装产生量数据，则本项目废包装产生量为0.05t/a，收集后定期外售。根据《固体废物分类与代码目录》，废包装属于SW17可再生类废物900-005-S17。
c.剩余样品
项目采集的大多数样品均为一般样品，符合相应标准，不存在严重污染且产生量较小，一般水样随清洗废水一同处置；固废、土壤样品作为一般固废处置；经检测超标的样品，待出具检测报告后退回送检单位（多为水样，暂存于样品室）。根据建设单位提供现有项目剩余样品产生量数据，则本项目剩余一般样品产生量为0.2t/a，剩余超标样品产生量为0.01t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，剩余样品属于SW92实验室固体废物900-001-S92。
d.废培养基
项目微生物实验过程产生的废培养基使用高压蒸汽灭菌锅灭菌后作为一般废物处置。根据建设单位提供现有项目废培养基产生量数据，则本项目废培养基产生量为0.05t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，废培养基属于SW92实验室固体废物900-001-S92。
③危险废物
a.实验废液
项目实验过程产生的含废酸、废碱、重金属离子、有机溶剂及其他试剂的实验废液采用专用带盖密闭收集桶收集后贮存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。根据建设单位提供资料，则本项目实验废液产生量为0.65t/a（0.0026t/d），危废代码为HW49（900-047-49）。
b.废活性炭
本项目有机废气吸附量0.0074t/a。根据《杨芬，刘品华：活性炭纤维在挥发性有机废气处理中的应用》可知，每100kg活性炭吸附25kg有机物即达到饱和状态。本项目有机废气吸附需要活性炭0.0296t/a。本项目活性炭箱活性炭填充量共计0.1t，可以吸附本项目产生的有机废气。本项目活性炭每年更换一次，则废活性炭产生量为0.1296t/a。危废代码为HW49（900-039-49），收集后贮存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
c.废试剂瓶
根据建设单位提供现有项目废试剂瓶产生量数据，则本项目废试剂瓶产生量为0.03t/a，危废代码为HW49（900-041-49），采用专用带盖收集桶收集后贮存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
d.过期试剂
项目运行过程中产生过期试剂，采用专用带盖密闭收集桶收集后贮存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。根据建设单位提供现有项目过期试剂产生量数据，则本项目过期试剂产生量为0.01t/a，危废代码为HW03（900-002-03）。
e.废紫外灯管
项目微生物实验室设置紫外线灯管每天定时进行杀菌消毒，紫外线强度≥60μw/cm²，消毒效率可达到99%～99.9%。根据建设单位提供资料，紫外灯管按照使用寿命1000h进行更换，则本项目废紫外灯管产生量为0.01t/a，危废代码为HW29（900-023-29），采用专用收集桶收集后贮存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。
f.废空气过滤器
P2实验室项目使用的生物安全柜需要定期更换空气过滤器，更换频次至少为一年一次，产生量为0.03t/a。因过滤器处理含菌废气，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其属于危险废物（HW49，900-047-49），密封桶中分类收集在危废间内，交由有资质单位处置。
g.废实验器材
实验检测过程中会产生一定量的废弃物，如实验一次性手套、口罩、吸管、枪头、检测试剂、培养瓶、离心管等，年产量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2025年）》，废实验器材属于危险废物，废物代码HW49：900-047-49。
本项目固体废物产生环节、名称、属性详见表4-13。
表4-13 项目固体废物性质判断及处置措施一览表
	序号
	名称
	产生
环节
	废物代码
	固体废物性质
	物理性状
	产生量（t/a）
	处置措施

	1
	生活垃圾
	办公
生活
	900-001-S62
900-099-S64
	/
	固态
	5.3
	分类收集，交由环卫部门统一清运

	2
	废滤芯
	超纯水制备
	900-099-S59
	一般
固废
	固态
	0.02
	厂家回收

	3
	废包装
	实验
检验
	900-005-S17
	一般
固废
	固态
	0.05
	收集后外售相关单位回收利用

	4
	剩余一般样品
	
	900-001-S92
	一般
固废
	固态
	0.2
	作为一般固废处置

	5
	剩余超标样品
	
	900-001-S92
	一般
固废
	固态
	0.01
	待出具检测报告后退回送检单位

	6
	废培养基
	
	900-001-S92
	一般
固废
	固态
	0.05
	作为一般固废处置

	7
	实验废液
	
	HW49
900-047-49
	危险
废物
	液态
	0.65
	暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置

	8
	废试剂瓶
	
	HW49
900-041-49
	危险
废物
	固态
	0.03
	

	9
	过期试剂
	
	HW03
900-002-03
	危险
废物
	液态
	0.01
	

	10
	废紫外灯管
	
	HW29
900-023-29
	危险
废物
	固态
	0.01
	

	11
	废实验器材
	
	HW49
900-047-49
	危险
废物
	固态
	0.05
	

	12
	废空气过滤器
	生物安全柜
	HW49
900-047-49
	危险
废物
	固态
	0.03
	

	13
	废活性炭
	废气
处理
	HW49
900-039-49
	危险
废物
	固态
	0.1296
	


（2）环境管理要求
严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中有关要求进行环境管理。
一般固废管理要求：
①加强剩余一般样品的管理，禁止与超标样品混合存放，混合处置。
②一般固废分类收集，及时清运，避免对环境造成二次污染。
危险废物管理要求：
本项目危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设置，危废贮存库进行防渗处理，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于10-10cm/s。在危废贮存库（建筑面积约6m2）门口张贴标识，信息公开，内部分区存放，设防渗托盘、消防设施，张贴分类标识，有危废台账和转移联单，制度上墙，设专人管理，定期交由有资质单位处置。
根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求，针对本项目危险废物收集、转运等，环评提出以下污染防治措施：
A. 按照《国家危险废物名录》（2021年版）进行分类收集，专用容器包装。危废贮存库进行固液态分区，针对实验废液采用专用带盖密闭收集桶收集并在收集桶下方设置防渗托盘，废液收集桶上贴上标签，注明危险废物种类及危害性。
B. 危险废物的收集和转运过程中，应采取防泄漏、防飞扬、防雨等防止污染环境的措施；危险废物内部转运应采用专用工具。
C. 危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。
D. 对危险废物的转移应按《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）的规定执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外；应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息等。
综上，该项目产生的固体废物在严格按照相关要求处置，在加强管理的情况下，固废对环境的影响较小，在环境可接受范围内。
5、地下水、土壤
本项目可能造成土壤、地下水污染的物质主要为实验室各类有毒有害试剂及各种危险废物。本项目实验室位于三层、四层，且项目上述污染源均贮存于容器中，实验室、试剂库地面均硬化处理，危废贮存库进行防渗处理（防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于10-10cm/s），且试剂库和危废贮存库不直接接触地表，在严格按照规章制度落实安全贮存、禁烟禁火等措施后，项目土壤及地下水污染防控措施到位，不会对土壤和地下水造成影响。
（1）污染源、污染物类型和污染途径
本项目可能造成土壤、地下水污染的物质主要为实验室各类有毒有害试剂及各种危险废物。以上污染因素如不加以管理，有毒有害试剂及危险废物乱堆乱放，可能转入环境空气。
（2）防控措施
本项目实验室位于三层、四层，且项目上述污染源均贮存于容器中，不直接接触地表，实验室、试剂库地面均硬化处理，危废贮存库进行防渗处理（防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于10-10cm/s），在严格按照规章制度落实安全贮存、禁烟禁火等措施后，项目土壤及地下水污染防控措施到位，不会对土壤和地下水造成影响。
（3）监测要求
实验室采取合理防渗措施后，不存在土壤、地下水环境污染途径，项目无需开展跟踪监测工作。
6、生态
本项目用地范围内不含生态环境保护目标的，故不对生态影响进行评价。
7、环境风险
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素及可能发生的突发性事件或事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急和减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
（1）环境风险物质
本项目环境风险物质主要为各类实验试剂和危废贮存库的实验废液，详见表4-14。
表4-14  项目主要环境风险物质一览表
	序号
	突发环境风险
物质名称
	CAS号
	最大存在总量
mL
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	Q值

	1
	氨水（浓度≧20%）
	1336-21-6
	1500
	0.00135
	10
	0.000135

	2
	磷酸（85.0%）
	7664-38-2
	500
	0.00085
	10
	0.000085

	3
	甲醇（99.5%）
	67-56-1
	12000
	0.009492
	10
	0.0009492

	4
	乙腈
	75-05-8
	12000
	0.009432
	10
	0.0009432

	5
	二氯甲烷
	75-09-2
	4000
	0.005308
	10
	0.0005308

	6
	乙酸乙酯
	141-78-6
	1000
	0.000901
	10
	0.0000901

	7
	正己烷
	110-.54-3
	4000
	0.002636
	10
	0.0002636

	8
	环己烷（100.0%）
	110-82-7
	500
	0.00039
	10
	0.000039

	9
	二硫化碳（99.0%）
	75-15-0
	500
	0.000632
	10
	0.0000632

	10
	异丙醇（0.784-0.786g/ml）
	67-63-0
	500
	0.000393
	10
	0.0000393

	11
	乙酸
	64-19-7
	1000
	0.00105
	10
	0.000105

	12
	石油醚
	8032-32-4
	2000
	0.0013
	10
	0.00013

	13
	甲苯
	108-88-3
	500
	0.000433
	10
	0.0000433

	14
	硫酸
	7664-93-9
	1000
	0.00184
	10
	0.000184

	15
	盐酸
	7647-01-0
	1000
	0.00119
	7.5
	0.000158667

	16
	丙酮
	67-64-1
	4000
	0.003156
	10
	0.0003156

	17
	乙醚
	60-29-7
	500
	0.000357
	10
	0.0000357

	18
	四氯化碳
	56-23-5
	500
	0.000797
	7.5
	0.000106267

	19
	实验废液
	/
	/
	0.65
	5
	0.13

	合计
	/
	/
	
	/
	/
	0.134216934


按上表所示，Q值＜1，仅开展简单分析。
（2）影响途径
主要影响途径为上述物质泄漏后衍生的环境空气污染，或物质泄漏及其反应生成物质、消防废物等泄漏后流出厂区地面，造成土壤、地下水、地表水污染。
（3）环境风险防范措施
①储存少量化学试剂，遵循量少、次数多的原则，减少储存量。
②化学试剂购置后直接交管理员接收并入库。管理员先检查包装的完好性，封口是否严密，试剂是否泄漏，标签是否粘贴牢固无破损，内容清晰，贮存条件明确。瓶签已部分脱胶的，应及时用胶水粘贴；无标签的试剂不得入库，应及时予以销毁。
③化学试剂须严格按其性质如剧毒、易燃、易挥发、强腐蚀品等和贮存要求分类存放；试剂室内装有监控及通风设施。
④实验室地面均进行硬化，项目所用试剂放置于试剂柜/通风试剂柜，易制毒化学品放置于防爆柜，且各柜子尽量放在通风良好的地面靠墙处以保证存放安全。
⑤根据化学品安全说明书（MSDS）要求，正确使用与储存化学品，并配置相应的防护用品。使用会产生有毒、有害、刺激性物质的化学试剂，或是易挥发试剂，要在通风橱、万向罩或吸风罩下操作。
⑥化学品管理员应每天对保管的化学品进行清查，在每次领发化学品后应进行账、物核对，确保其品种、数量、标志准确无误；化学品的领用，必须经主管领导批准后，方可领用等相关措施，以防范化学品保管和使用等管理过程中存在的环境风险。
⑦加强实验室监督管理制度，完善监控及门禁制度，在风险源处安装视频摄像探头进行监控。
⑧实验室设置灭火器材，并设有禁止吸烟、严禁烟火标志。
⑨制定实验室安全操作规程，对相关实验室工作人员进行严格管理，实验室操作要按照相应的防护要求佩戴及穿戴。
⑩公司员工实行严格的安全教育制度，充分提高职工自救互救的能力，预防危险化学品事故及事故早发现、早处理技能。




[bookmark: _Toc28729]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	三楼实验过程DA001
	氯化氢、硫酸雾
	通风橱/万向罩+碱液喷淋塔+23m高排气筒DA001排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）

	
	四楼实验过程DA002
	非甲烷总烃、
甲醛
	通风橱/万向罩/集气管道+活性炭+23m高排气筒DA002排放
	

	
	实验室无组织废气
	非甲烷总烃、甲醛、氯化氢、硫酸雾
	通风换气
	

	地表水
环境
	实验室污水/废水综合处理设备出口DW001
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、溶解性总固体
	实验器具清洗废水、剩余一般水样、喷淋塔排水经实验室污水/废水综合处理设备处理后排入园区化粪池；生活污水和拖地废水、超纯水制备排放浓水排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准

	声环境
	设备噪声
	Leq（A）
	选用低噪设备、厂房隔声、基础减振、软连接、加强维护
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准

	固体废物
	办公生活
	生活垃圾
	分类收集后，交由环卫部门统一清运
	/

	
	超纯水
制备
	废滤芯
	厂家回收
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

	
	实验检验
	废包装
	收集后外售相关单位回收利用
	

	
	
	剩余一般样品
	作为一般固废处置
	

	
	
	剩余超标样品
	待出具检测报告后退回送检单位
	

	
	
	废培养基
	作为一般固废处置
	

	
	
	实验废液
	分类收集置于危废贮存库，定期交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	
	
	废试剂瓶
	
	

	
	
	过期试剂
	
	

	
	
	废实验器材
	
	

	
	
	废空气过滤器
	
	

	
	废气处理
	废紫外灯管
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）完善相关环保制度，加强人员操作管理，定期巡视，定期对实验室、试剂间、危险废物贮存库地面、存放容器进行检查。
（2）分区防控，实验室、试剂间、危险废物贮存库为重点防渗区，落实防漏、防渗、防腐要求，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	减少风险物质存放，加强运营期环境风险管理，严格落实环评报告提出的各项环境风险防范措施。

	其它环境管理要求
	落实环评提出的各污染防治措施，执行“三同时”制度，运营期加强设备检修及维护，保证设备正常运转，污染物达标排放，及时组织竣工验收，定期开展例行监测；搬迁后原场地危废贮存库清空后清理，剩余环保设备及场地污染物清理等。



6、 [bookmark: _Toc26218]结论
	从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。



[bookmark: _Toc13064][bookmark: _Hlk66044300]附表 
[bookmark: _Toc30668]建设项目污染物排放量汇总表
	[bookmark: _Hlk79759726]项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）
⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	甲醛
	0.00036t/a 
	/
	/
	0.00036t/a 
	0.00036t/a 
	0.00036t/a 
	0

	
	非甲烷总烃
	0.0222t/a 
	/
	/
	0.0222t/a 
	0.0222t/a 
	0.0222t/a 
	0

	
	氯化氢
	0.00011t/a 
	/
	/
	0.00011t/a 
	0.00011t/a 
	0.00011t/a 
	0

	
	硫酸雾
	0.00018t/a
	/
	/
	0.00018t/a
	0.00018t/a
	0.00018t/a
	0

	废水
	COD
	0.318t/a
	/
	/
	0.318t/a
	0.318t/a
	0.318t/a
	0

	
	BOD5
	0.121t/a
	/
	/
	0.121t/a
	0.121t/a
	0.121t/a
	0

	
	SS
	0.086t/a
	/
	/
	0.086t/a
	0.086t/a
	0.086t/a
	0

	
	NH3-N
	0.037t/a
	/
	/
	0.037t/a
	0.037t/a
	0.037t/a
	0

	
	TP
	0.004t/a
	/
	/
	0.004t/a
	0.004t/a
	0.004t/a
	0

	
	TN
	0.051t/a
	/
	/
	0.051t/a
	0.051t/a
	0.051t/a
	0

	
	溶解性总固体
	0.348t/a
	/
	/
	0.348t/a
	0.348t/a
	0.348t/a
	0

	生活垃圾
	5.3t/a
	/
	/
	5.3t/a
	5.3t/a
	5.3t/a
	0

	一般工业固体废物
	废滤芯
	0.02t/a
	/
	/
	0.02t/a
	0.02t/a
	0.02t/a
	0

	
	废包装
	0.05t/a
	/
	/
	0.05t/a
	0.05t/a
	0.05t/a
	0

	
	剩余一般样品
	0.2t/a
	/
	/
	0.2t/a
	0.2t/a
	0.2t/a
	0

	
	剩余超标样品
	0.01t/a
	/
	/
	0.01t/a
	0.01t/a
	0.01t/a
	0

	
	废培养基
	0.05t/a
	/
	/
	0.05t/a
	0.05t/a
	0.05t/a
	0

	危险废物
	实验废液
	0.018t/a
	/
	/
	0.018t/a
	0.018t/a
	0.018t/a
	0

	
	废试剂瓶
	0.03t/a
	/
	/
	0.03t/a
	0.03t/a
	0.03t/a
	0

	
	过期试剂
	0.01t/a
	/
	/
	0.01t/a
	0.01t/a
	0.01t/a
	0

	
	废紫外灯管
	0.01t/a
	/
	/
	0.01t/a
	0.01t/a
	0.01t/a
	0

	
	废实验器材
	0.05t/a
	/
	/
	0.05t/a
	0.05t/a
	0.05t/a
	0

	
	废空气过滤器
	0.03t/a
	/
	/
	0.03t/a
	0.03t/a
	0.03t/a
	0

	
	废活性炭
	0.1296t/a
	/
	/
	0.1296t/a
	0.1296t/a
	0.1296t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

image3.emf
0.344

实验器具

清洗用水

2.5 2.25

0.25

试剂配制用水

0.002

废液

0.0016

0.0004

实验室污水

/

废水

综合处理设施

0.014

新鲜水

6.39

纯水机

园区

化粪池

沣西新城渭河污

水处理厂

2.816

2.502

3.574

1.072

1.072

4.441

5.513

生活用水

1.72

1.376

地面清洁用水

1.0

0.8

0.2

喷淋塔用水

0.096

0.082

2.265

采样外来

水样

0.002

一般水样

0.001

危险水样

0.001

渭河

危废贮存库


oleObject2.bin

image4.wmf
(

)

(

)

(

)

misc

bar

gr

atm

div

C

0

p

p

A

A

A

A

A

D

r

L

r

L

+

+

+

+

-

+

=


oleObject3.bin

image5.wmf
(

)

(

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

r

r

r

L

r

L

p

p


oleObject4.bin

image6.wmf
ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

j

M

j

L

j

L

i

eqg

j

A

i

A

t

t

T

L

1

1

1

.

0

1

.

0

10

10

1

lg

10


image1.png
[zt
B =sseen
o —mEmen




image2.png
FrAaE =S EUENARAR vio

& =Eess





oleObject1.bin
0.344


实验器具清洗用水


2.5


2.25



